北京协和医院东单院区蒸馏水采购项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2023年3月

- 项目基本情况

- 项目名称：  北京协和医院东单院区蒸馏水采购项目

- 项目预算：   估算2.8万/年（估算用量19000L/年，以实际发生量结算）

- 计划工期：  服务合同期限12个月，合同到期经甲方考核合格，可优先选择乙方续签下一期合同，续签决定权在甲方，合同续签最多不超过2次。

- 项目地点：北京市东城区帅府园1号

- 招标范围：   东单院区蒸馏水供应

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2020年3月1日起至2023年 3月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4）1.严重失信主体名单、2.政府采购严重违法失信行为记录名单、3.重大税收违法失信主体名单查询截图并加盖公章，中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）4.政府采购严重违法失信行为信息记录查询截图并加盖公章）

- 提供供应蒸馏水的水质报告（1年内、复印件并加盖公章）

- 提供自有运货车辆承诺（格式自拟，加盖公章）

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

- 提供实验室二级用水及容器。

- 水质要求：

| 名称 | 二级 |
| --- | --- |
| pH值范围（25℃） | -- |
| 电导率（25℃）/（mS/m） | ≤0.10 |
| 可氧化物质含量（以O计）/（mg/L） | ≤0.08 |
| 吸光度（254nm,1cm光程） | ≤0.01 |
| 蒸发残渣（105℃±2℃）,mg/L | ≤1.0 |
| 可溶性硅（以SiO2计）,mg/L | ≤0.02 |

- （依据：实验室用水国家标准 GB/T6682-2008）

- 提供储存、运输水用的容器，容器满足《实验室用水国家标准 GB/T6682-2008》要求，容器归供方拥有、提供并负责维护、保养、消毒并承担相关费用。在合同期间，供方不收取需方水桶租赁费用，水桶专桶专用，仅用于运输、储存由供方提供的蒸馏水，不得储存其他物品。需方在使用过程中丢失、损坏、污染水桶时，按照约定赔偿。（建议容器规格20-30L内）

- 接甲方电话通知用水需要求后，供方24h内按量送到需方指定的地点。

- 蒸馏水用量记数于送货三联单上，由双方经办人签字后生效。

- 供方必须保证产品质量，提供的所有蒸馏水必须质量合格，一旦因质量问题给需方带来的损失，供方负全部赔偿责任。

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

1.报价清单模板

| 序号 | 项目 | 单位 | 单价 | 总价 （以19000L/年估算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏水 | L |  |  |
| 2 | 容器 | 个 |  |  |
| 容器规格： |  |  |  |  |

以上报价包括运输、人工、税费等全部费用。

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员