## Sheet1
设备综合遴选市场调研内容明细
调研序号 | 设备名称 | 数量 | 参数
1 | 神经系统精密打击器 | 1 | 1.自动校准有两种垂直下降速率选择，满足远距和近距等不同位置的速率需求，便于调节和控制。 2.磁性传感器测量和反馈撞击深度，实验后直接反馈结果，确保了大小鼠脊髓创伤性损伤模型的精确性、重复性和稳定性。 3.具有52个等级打击速度，分辨率0.1m/s,当打击速度为(0.5~3.0m/s)时误差±0.2m/s、当打击速度为(3.1~5.6m/s)时误差为±0.5m/s; 4.可控制停留时间和打击深度，时间为0.00s～5.00s,分辨率0.01s,默认0.50秒，精度±50ms。深度为0～5.00mm,分辨率0.01mm,默认0.50mm,重复精度±0.02mm。 5.用氮气气源供气。 6.可以通过电机实现 Z轴移动，移动行程0~90mm,在零点确定后，结合位移传感器可以精准实现想要的打击深度，精度可以控制在0.01mm以内。
2 | 母乳分析仪 | 1 | 1、检测项目：脂肪、蛋白质、乳糖、密度、水分、能量、矿物质、锌、铁、钙。 2、检测原理：采用红外光谱分析技术。 3、适用范围：初乳、过渡乳、成熟乳、晚乳。 4、内置大量营养诊疗数据：内置中国、美国、日本官方权威机构的食物成分数据食物食材库，包括儿童阶段特点、体征、病症、体成分营养需求和能量结构调整数据。 5、儿童生长发育评定：内置世界卫生组织WHO、国家卫健委等权威机构的标准曲线，根据年龄阶段自动连续标注监测曲线，出具身高、体重、BMI、体脂率、肌肉状况、骨骼的下限、标准和推荐指标值。 ★6、自动分析系统：可自主分析出具母乳质量康复评定报告 ★7、食物营养素饮食方案：自动匹配和自定义营养素优选食物方案，出具个性化的营养素干预饮食方案。 ★8、个性化七日食谱方案：系统可根据食物优选方案全自动出具七天营养配餐食谱。 9、营养膳食调查系统：包含24小时膳食回顾法、标准食谱调查法、快速图像调查法、营养风险筛查等多种营养膳调方法。 10、疾病特异性干预数据管理：针对乳母和婴幼儿的健康问题，提供专业的能量需求、产能营养素搭配及食物配餐指导。 11、数据和报告管理：能够生成包括但不限于乳母康复评定分析报告单、营养素及食物指导报告单、七天营养配餐食谱报告单、儿童体格发育分析报告单、食物频率问卷在内的各类专业报告，满足不同用户的需求。 ★12、检测模式：多人同时检测，采用一次性使用母乳测量杯，每支测量杯PMMA材质带盖设计且独立密封包装。 13、测量步骤：一键完成自动测试、无须清洗排空。 14、测重重复性≥99%； 绝对值重复性≥99% 15、误差：≤1% 16、样品位：≥10个（可同时检测） 17、最小样本量：0.3ml 18、自动分析系统：可自主分析出具母乳质量康复评定报告 19、显示器：≥18英寸高清护眼显示器
3 | 听力检测仪 | 1 | 1、测试模块：畸变产物耳声发射（DPOAE）和瞬态诱发耳声发射（TEOAE）。 2、DPOAE： 2.1、DPOAE频率范围：2-5KHz。 2.2、DPOAE刺激强度：65/55 dB SPL 2.3、DPOAE测试时间：至少两种时间设置模式，≤4秒/频点和≤2秒/频点。 3、TEOAE 3.1、TEOAE频率范围：1.5-4 kHz 3.2、TEOAE刺激强度：83 dB SPL(±3 dB) 3.3、TEOAE测试时间：至少两种时间设置模式，≤64秒完成测试和≤32秒完成测试。 3.4、测试频点：6个 4、抗干扰能力：优异的抗干扰能力，环境噪声55-65dB SPL可顺利完成测试。 5、探头:耐用的金属探头 6、操作方式:按键操作，包括设置、变换显示、重新开始、停止均可通过按键完成。 7、探头保护：有耳针设计，防止耵聍堵塞探头。 8、电池:电池一次充电可使用时长≥12小时 9、数据传输及打印: 支持快速蓝牙传输打印和连接电脑存储打印。 10、显示：测试过程、噪音水平、耳内容积、信噪比强度、测试结果等以图形、PASS/REFER的方式在显示屏上实时清晰显示 11、储存：主机可以保存≥250个患者结果。
4 | 注射泵 | 14 | 1.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h；注射精度≤±1.8% 2.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml 3.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选； 4.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 5.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 6.至少有普通速度模式 7.支持药物库，可储存5000种药物信息 8.报警时可通过示意图片直观提示报警信息 9.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 10.压力报警阈值至少15档可调 11.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 12.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 13.电池工作时间≥5小时 14.防异物及进液等级IP33 15.满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明 16.3个月换新，整机保修至少3年，包括电池；维修期间有替代设备可供使用。 17.维修24小时内应答，安装包括所有安装固定装置。
5-1 | 真空泵 | 1 | 1.抽速： 不低于 30 L/min，保证能快速达到所需真空度。 2.接口与配件： 包含连接主机与泵所需的全部真空软管、不锈钢卡箍、真空脂等所有连接附件。泵与主机之间应加装耐腐蚀真空截止阀，以便在关闭泵后保持箱内真空度。
5-2 | 真空干燥箱 | 1 | 1.容积：20-30L 2.室温+5℃（或+10℃） ～ 200℃ (常用干燥温度)，最高不低于200℃。 3.温度波动度： ±0.5℃（在真空状态下） 4.温度均匀性： ±1℃（在真空状态下，恒温时） 5.真空度： 优于 0.1 mbar (即 10 Pa 以下) 6.真空泄漏率： < 1 mbar/小时（在极限真空下关闭泵阀后） 7.控制器： 采用微电脑PID控制器，具有温度显示、设定、校准等功能。 8.显示界面： LED数码管或LCD液晶显示屏，清晰显示温度和时间。 9.真空度控制：需配置高精度真空计（推荐数显式），能够实时显示真空度数值。 10.安全保护功能：超温报警：当温度超过设定上限时自动切断加热并报警。 漏电保护。感器开路/短路报警。
6-1 | 实验台 | 6 | 1.中央实验台：数量2组，尺寸：3200*1500*850mm，全钢结构，19mm实芯理化板台面，要求具有强耐酸碱、抗腐蚀性，同时上方需配备试剂架（钢制结构，玻璃层板；两层），下方需配备储存柜。 2.实验边台：数量2个，尺寸：2000*750*850mm，全钢结构，19mm实芯理化板台面，上方无需试剂架下方无需储存柜。 3.水池台：数量2个，尺寸:1500*750*850mm，台面12.7mm实芯理化板台面；柜体304不锈钢结构；要求包含水盆、龙头、滴水架、洗眼器等，需包含上下水对接。
6-2 | 通风柜 | 3 | 1.一米五通风橱：数量2个，尺寸:1500*900*2350mm，全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，要求具有强耐酸碱、抗腐蚀性，要求屋内及楼顶通风管道对接、止回风阀、电动阀等全套配件也包含在内，要求完成屋内通风柜开关与楼顶风机开关做联动，要求包含系统调试。 2.一米二通风橱：数量1个，尺寸：1200*900*2350mm，全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，要求具有强耐酸碱、抗腐蚀性，要求屋内及楼顶通风管道对接、止回风阀等全套配件也包含在内，要求完成屋内通风柜开关与楼顶风机开关做联动，要求包含系统调试。
7 | 高压蒸汽灭菌器 | 2 | 1.有效内容积24升 2.托盘数量 5个 3.预热方式，双腔体、蒸汽夹套、预热快、无过热 4.快速灭菌，8分钟器械裸体灭菌 5.自动蒸馏水水质检测 带水质检测，时时检测, 并显示水质状况的电导率. 出厂电导率报警设定:≥40报警, ≥65报警强制更换蒸馏水. 6.自动报警、检测故障 自动显示故障信息，自动报警误操作 7.脉动真空次数≥3次脉动预真空 (灭菌开始前的抽真空次数) 8.后真空干燥后持续真空干燥(多次脉动) 9.控制方式 微机处理，全自动控制，带提示音 10.温度 134℃、121℃ 11.温控精度，温度感应控制，±0.2℃ 12.灭菌时间 3.5-5分钟 13.工作程序 5个可选灭菌程序 14.灭菌效果检测功能 有专门的 BD检测程序, 真空检测程序,可检查灭菌效果 15.灭菌检测（PCD检测） 能通过PCD检测 16.显示功能 彩色触摸显示屏，时时显示、温度、压力、时间等 17.连接功能，可连接外置打印机，打印存储数据及灭菌记录 18.自动供应蒸馏水及自动排水，自动上水和自动排水,设备内无蓄水箱和管路不存任何废水 19.过热保护装置,如超温现象立即停止加热 20.关键部件: 真空泵 水环式真空泵 21.最大真空度-0.95bar 22.最大灭菌压力2.1-bar 23.可以灭菌任何器械，可灭菌各种品牌的口腔器械、手术器械、腔镜等各种金属治疗工具、棉布织物等 24.自动安全门，电子门锁设置过压保护安全阀，电子开关自动电子锁双重锁设计、安全可靠
8 | 恒温培养箱 | 4 | 1.采用智能触摸屏控制，无需外置电脑 2.设备能追溯运行数据、故障数据和修改数据等 3.控温湿度稳定（温度控制精度±0.1℃，温度均匀性±0.5℃，湿度控制范围 10%-90%），效果好，能耗低。可及时修正温湿度，温湿度控制精确稳定； 4.光源：光照系统符合国际人用药品注册技术协调会（ICH）新原料药和制剂稳定性试验框架（Q1A）和光稳定性试验的专项补充（Q1B）相关标准要求，可见光、紫外光和混合光源系统，并可在每个搁板层面设置不同光照强度，光照强度 0～100% 之间无级可调； 5.配备紫外辐照系统，可在高温高湿环境操作，光谱功率均匀 6.配备光辐照度显示监测与控制模块。 7.可实现电子签名功能，进行操作追溯，实时打印电子化签名，具有三级权限管理。 8.采用304不锈钢材质内胆，设计易清洁； 9.具有独立限温报警系统 10.配备云端监控系统，实现APP远程管理功能，观察温度曲线和打印PDF报告。 11.标配搁板层数≥3；容积：250L
9 | 转运监护仪 | 3 | 1.适用于成人、小儿的监测。 2.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。 3.防尘防水，抗跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。 4.内置电池供电可支持较长时间续航，保障转运过程持续监测。 5.支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温和2通道有创血压。 6.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。 7.心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿15 - 350 bpm。 8.支持较长时间事件回顾及波形回顾 9.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 10.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz） 11.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。 12.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 13.可显示弱灌注指数（PI）。 14.ECG、 TEMP、 SpO2、 NIBP、 IBP为CF型；CO2为BF型 15.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。 16.IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。 17.具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。 18.支持房颤及多种室上性心律失常分析功能
10 | 热牙胶充填机 | 2 | 1.携热器温度：150°C, 180°C, 200°C, 230°C 四档可调节 2.加热速度：≤2秒升温 3.注胶枪温度：加热至设定温度 ≤30秒 4.关键设计：注胶枪纯银工作尖可360°旋转 5.电量及温度LED屏幕可实时显示 6.配备最全的不同型号、锥度的工作尖可供选择