## Sheet1
设备综合遴选市场调研内容明细
调研包号 | 设备名称 | 数量 | 参数
1 | PCR仪 | 1 | 1.样品基座：0.2ml，96孔； 2.最大模块变温速率3.5 ℃/Sec，变温速率可调节； 3.★最大样本变温速率2.7 ℃/Sec； 4.温度范围: 0-100.0 ℃； 5.温度均一性：＜0.5 ℃（达到95 ℃后30秒）； 6.★温度准确性：±0.25 ℃（35-99.9 ℃），温度校验标准可追溯至美国国家标准技术局（NIST）； 7.PCR体积范围：支持10-100 uL，允许1-100 uL； 8.★分区控温技术，3个独立控温区域，可精确设置三个不同温度，实现真正意义的梯度PCR，最大可设20 ℃温差（区间10 ℃）； 9.★热盖：热盖压力自动调节，无需手动调节。热盖温度默认105 ℃，温度可调范围30-110 ℃，可设置关闭； 10.配置要求：主机 1套
| 摇床 | 1 | 1.振荡参数：振荡频率 40-300rpm，转速精度 ±1rpm；振幅 φ20mm；振荡方式为回旋（标配），可选手往复；定时范围 0-5999min 2.控温参数：控温范围 4-65℃（环境温度降 20℃）；温度分辨率 0.1℃，温度均匀度 ±0.5℃，控温精度 ±0.1℃ 3.托盘尺寸 450×450mm 4.配置要求：主机 1套
| 离心机 | 1 | 1.最高转速：≥ 13300rpm/min 2.*最大离心力：≥17000xg 3.最大容量：≥24x1.5/2.0ml 4.运行时间控制：1-99min，快速离心或连续离心三种方式 5.驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 配置要求：主机 1套（含角转头一个：24×1.5/2.0毫升）
2 | 酶标仪 | 1 | 1.支持检测板类型: 6,12,24,48,96和384孔标准微孔板。 2.读板速度：96孔板≤8秒，384孔板≤14秒。 3.读板模式：终点、动力学和波长扫描、孔域扫描模式。 4.光源：氙闪灯。 5.波长选择：单色器，1nm递增。 6.波长范围：不窄于200 - 999 nm。 7.带宽：≤2.9nm。 8.光程校正专利：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量。 9.波长准确性：≤2 nm。 10.波长重复性：≤0.2 nm。 11.检测范围：0.000 到 4.000 OD。 12.分辨率：≤0.0001 OD。 13.OD准确性：±1%±0.010@0- 2.0 OD ; ±3%±0.010@2.0- 2.5 OD。 14.OD线性： ±1%±0.010@0- 2.0 OD ; ±3%±0.010@2.0-2.5 OD。 15.OD重复性：±1%±0.005@0- 2.0 OD ; ±3%±0.005@2.0- 2.5 OD。 16.散射光：0.03 % @ 230nm。 17.标准曲线类型：Linear、Point to Point 、Quadratic、Cubic、4-P、2-P、Cubic Spline。 18.扫描分析：可进行单孔的波长扫描，并以波长或OD值形式显示结果。 19.振荡功能：线性振荡、轨道及双轨道振荡，时间和速度均可调。 20.温控：≥室温以上4℃-65℃；温度准确性≤0.25℃@37℃。 21.软件控制：标配仪器控制及数据分析软件。
3 | 复苏CPR模型（全身） | 2 | 1.模型主要用于心肺复苏训练，要求具有真实解剖结构和按压手感。 2.可进行压额提颌、推下颚的手法打开气道。可模拟双侧颈动脉。可进行口对口、口对鼻、面罩对口通气。可在通气时显示胸部起伏，可提供正确的反馈数据。 3.气道具有单向阀，使用过程卫生。模型面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道，无需借助工具。 4.配备无线技能反馈报告仪装置： 4.1.可实现与≥6台模型无线连接，可同时显示≥6个学员的实时操作与训练成绩，可动画实时反馈按压深度、按压速率、回弹程度、通气、中断时间的百分比值。 4.2.提供总结性反馈报告，内容包括但不限于：显示环节总分、操作模式、环节时间、按压次数等，可提供CCF值（胸部按压比）、环节时间、按压时间等。 5.可蓄电池供电，也可进行有线充电。 6.导师可选择培训指南，可至少同时提供AHA ，ERC等最新复苏指南。 7.技能反馈报告仪系统可切换≥3种语言，可提供汉语、英语等。
| 复苏CPR模型（半身） | 2 | 1.复苏模型主要用于心肺复苏训练，CPR反馈内容符合心肺复苏和心血管急救国际指南。 2.可进行口对口，口对鼻，面罩对口鼻（口袋面罩和球囊面罩均可）通气，通气正确时模型胸部可看到起伏。 3.气道具有单向阀，使用过程卫生。模型面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道，无需借助工具。 4.配套移动技能反馈PAD，可支持两种操作模式选择，即“仅按压”模式和“30:2”（按压与通气比例）模式。可反馈按压深度、按压回弹情况、按压速度、按压次数；同时反馈通气量、通气次数等。
| AED训练机 | 6 | 1.训练机应具备高便携性，应具备充电完成的声光提示。 2.应具备明确的语音及图形提示。 3.智能除颤电极提前预置在AED中，开机后无需再连接电极到机器上。 4.智能电极能够感知施救者的每一步操作，并根据操作的实际情况给出相应的语音提示。智能电极表面有明确的黏贴方法示意图。
4 | 腹腔穿刺仿真模型 | 7 | 1.仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。 2.体表标志清晰可触，包括肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴。 3.可采取左/右侧卧位，开展腹部移动性浊音叩诊训练。 4.可采取斜坡卧位或左侧卧位，进行腹腔穿刺术，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。 5.可开展髂骨骨髓穿刺术。 6.皮肤及各类穿刺囊腔可更换。
| 男性导尿仿真模型 | 1 | 1.仿真正常成年男性截石位，会阴部结构完整，配备柔韧弹性仿真皮肤，触感真实。 2.外生殖器高度逼真，包含阴茎、阴囊、肛门，包皮可后推，可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。 3.尿道长度与成年男性一致，插管至 20～22cm 可流出仿真尿液，可接入集尿袋。 4.可完成导尿术、留置导尿术的插管、拔管及固定操作，气囊可充液 / 充气固定，抽液后可顺利拔管。 5.内置多传感器防漏液，自带锂电池与蓄水装置，一次充电可待机 72 小时。 6.含泌尿系统解剖、适应症与禁忌症、操作流程、注意事项等视频及图文教学。
| 女性导尿仿真模型 | 1 | 1.仿真正常成年女性截石位，会阴部结构完整，配备柔韧弹性仿真皮肤，触感真实。 2.具有逼真的正常女性阴阜、大阴唇、小阴唇、尿道口、阴道口、肛门。 3.可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。 4.尿道长度与成年女性一致，插管到4～6cm时有仿真尿液流出，可接入集尿袋。 5.可完成导尿术、留置导尿术的插管、拔管及固定操作，气囊可充液 / 充气固定，抽液后可顺利拔管。 6.内置多传感器防漏液，自带锂电池与蓄水装置，一次充电可待机 72 小时。 7.含泌尿系统解剖、适应症与禁忌症、操作流程、注意事项等视频及图文教学。
| 术前无菌操作训练仿真标准化病人 | 3 | 1.模拟成人男性外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，体表骨性肌性标志清楚。 2.人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、 髂前上棘、耻骨等。 3.可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。
| 双气囊三腔管止血与十二指肠引流术训练仿生标准化病人 | 2 | 1.模型具有真实人体的仿生结构，上半身表现为柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。仿真皮肤有良好的柔韧性。 2.体内为完整的骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼有良好的坚韧性。 3.全身各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用。 4.利用该训练指导模型可进行胃底食道压迫止血的训练操作，有监测功能，操作正确后胃底停止流血。
5 | 除颤仪 | 1 | 1.彩色电容触摸屏,可显示≥5通道监护参数波形。 2.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。 3.支持中文操作界面。 4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 6.手动除颤分为同步和非同步两种方式。 7.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。 8.开机到可正常使用时间≤2s。 9.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。 10.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。 11.配置可重复充电锂电池，可支持200J除颤≥300次。 12.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 13.配置记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 14.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 15.支持设备状态指示灯用户检测。 16.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 17.防尘防水级别IP55。 18.满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受0.75米跌落冲击。 支持体内手动除颤，配置成人体内除颤手柄*2套。
6 | 医学显微影像采集系统 | 1 | 一、产品功能 在普通显微镜下达到可扫、可拍、可录、可远程诊断、实时交互。 二、软件功能 1.明场扫描模块 1.1.白平衡：可驱动自动白平衡，可实现明场扫描、荧光扫描、倒置扫描 1.2.阴影校正：自动阴影校正保证视场均匀 1.3.全景图像：在手动显微镜上实现图像自动拼接 1.4.全景图像适用于不同放大倍数物（包括油镜） 1.5.全景图像适用于不同观察方式（包括明场、相差、偏光等） 1.6.全景图像扫描速度：（180s，10x 物镜，10mm x10mm扫描范围，明场） 1.7.全景图像过程中实时对焦指示条辅助对焦 1.8.全景图像扫描同一区域多次扫描自动选择最佳对焦图像 1.9.文件保存：全景图像保存格式为 svs、tif、jpg 1.10.可以将一次扫描中的多个扫描图像保存在一个文件内 1.11.录像功能：具有实时和延时视频采集功能 1.12.比例尺：测量准确性指标 1.13.自动曝光：根据图像亮度自动调整曝光参数 2.远程交互模块： 2.1.远程图像：实时连续发送镜下视野 2.2.全分辨率图像无损高清传输 2.3.可以在电脑上或安卓手机上安装专家端软件 2.4.文件共享：主机端可以上传文件，专家端可以下载 2.5.远程辅助标记：进行矩形、圆形、多边形、直线等划线对颜色、文字等进行设置及测量 2.6.抓拍：可抓拍含标记标注的镜下视野图像并保存，测量准确性指标 2.6.1.线性度:≥96%。 2.6.2.重复性:≤1%。 2.6.3.再现性:≤1%。 2.7.范围限值: 当高清扫描摄像头为500P时，10倍物镜下可测量范围为0~1.00mm，20倍物镜下可测量范围为 0~0.80mm，40倍物镜下可测量范围为0~0.40mm。 当高清扫描摄像头为1200P时，10倍物镜下可测量范围为0~1.00mm，20倍物镜下可测量范围为0~0.88mm，40倍物镜下可测量范围为0~0.44mm。 2.8.显示精度:0.01mm。 2.9.多视窗同步阅图：多个阅图视窗，最多4个，可同步放大缩小 2.10.头像视频：可以调用电脑摄像头在交互时视频共享 三、相机参数 1.1传感器尺寸：图像对角线15.9 mm，相当于1’’ (12.4 mm x 9.8 mm) 1.2 像素数不小于：2590 (H) x 2048 (V)=500万像素 1.3 像素大小：4.8 um x 4.8 um 1.4 曝光时间：30 ms至最大1 ms (明场模式), 30ms至最大100ms (荧光模式) 1.5 增益：1x – 36x可调 1.6 帧速率：最大60fps 1.7 光谱灵敏度：约400 nm – 1000 nm，红外滤光片，RGB 拜耳彩色滤罩
7 | 支气管镜图文采集系统 | 1 | 1.技术方案 内镜工作站能够支持：RGB、VGA、YUV、DVI、SDI等信号接口输入，支持1080P实时动态采集录像 2.配置 单机工作站系统软件（含高清采集卡、脚踏采集开关及相关电缆线） 历史数据 历史数据迁移服务 3.质保期：一年
8 | 二氧化碳细胞培养箱 | 2 | 1)容积：150L 2)温度控制范围：室温 +5℃ ~ 55℃（常用设定37℃） 3)CO₂浓度控制范围：0~20%（常用设定5%） 4)湿度：自然蒸发，相对湿度 ≥95% 5)灭菌方式：90℃湿热灭菌 6)标配：3块不锈钢搁板 7)质保期及交货期：3年，15日以内 8)安装、培训及售后服务要求:交货1周内完成安装和培训，质保期内提供3次免费线下培训。
| 倒置显微镜 | 1 | 1)倒置显微镜主机，1台 2)物镜4倍、10倍、20倍、40倍,各1个 3)相差环板，1个 4)22mm视野目镜，2个 5)质保期及交货期：3年，15日以内 6)安装、培训及售后服务要求:交货1周内完成安装和培训，质保期内提供3次免费线下培训。
| 水浴锅 | 1 | 1)容积：5L 2)温度控制范围：室温 +5℃ ~ 100℃（常用设定37℃） 3)温度波动范围：±0.5℃ 4)质保期及交货期：3年，15日以内 5)安装、培训及售后服务要求:交货1周内完成安装和培训，质保期内提供3次免费线下培训。
9 | 举宫器 | 16 | 一、物理性能 包括尺寸、形状、重量、材料、表面处理等 1.举宫棒外径≤5.5mm； 2.举宫杯外径≤50mm 3. 举宫器头端应光滑、圆润，不得有锋棱、毛刺和裂纹等缺陷。 4. 举宫器各连接、焊接部位的固定应牢固可靠，焊缝平整、光滑，不得有虚焊、脱焊或堆焊现象。 化学性能 包括成分、化学稳定性、pH值、溶解性、毒性等 1.金属材料化学成分稳定； 2.满足生物相容性要求； 3.无毒性。 生物相容性 包括抗菌性、生物降解性、致敏性、刺激性等 1.无细胞毒性； 2.无皮内反应； 3.无阴道刺激； 4.无皮肤致敏。 二、性能参数 包括功能型、灵敏度、耐用性、精度、流速、耐压性等。 1.举宫器头端应光滑、圆润，不得有锋棱、毛刺和裂纹等缺陷。 2.举宫器各连接、焊接部位的固定应牢固可靠，焊缝平整、光滑，不得有虚焊、脱焊或堆焊现象。 4.举宫器的螺钉在相应的部位上应紧密配合，不得有松动、脱落现象。 5.举宫器配套各种相应的举宫杯：大号、中号、小号 6.举宫器进入人体部位举宫杆、举宫棒、等表面粗糙度Ra 值应≤0.2 μm, 其余部位为≤1.6μm。 7.举宫器 各部位应装卸操作方便，无卡滞现象。 安全性参数 包括无菌状态、灭菌方法、保质期、包装要求等。
10 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 1、150-170升直热式CO2培养箱 *2、灭菌功能：风扇助力循环系统，具有90℃高温湿热循环灭菌。 *3、腔内气流控制：ULPA超高效空气过滤器；内部空气洁净度达到ISO 5 级洁净度；进入气体经过0.2µm在线过滤器除菌,可在一天内完成灭菌。 4、精确的温度控制，范围（℃）：环境温度+3~55℃，温度控制精度（℃）：≤±0.1℃。 *5、内腔设计为强制空气对流，8个加热单元，6面加热模式，保证温度均一性，温度均一性<±0.2℃。 6、开门1min后，37℃温度恢复时间（min）：≤6min，5%浓度时CO2恢复时间：≤6min 7、CO2控制范围：0.1~19.9％，CO2控制精度：±0.1% *8、二氧化碳检测系统采用NDIR单束双波红外式二氧化碳浓度传感器，并具有CO2浓度自校准功能，保证CO2浓度的高精确性。并且灭菌时不用拆除。 *9、箱体涂层：箱体外部Isocide含银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生 10、采用气流流经水盘表明设计，湿度可达到环境湿度80-97%RH 11、微电脑控制系统，具有温度、CO2浓度、开门超时等参数的报警及设置。 *12、可靠的长效CO2 监测系统，智能化数据和事件监测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数，并可以在LCD显示屏上通过程序软件调取记录的数据。16M内置闪存保证运行数据的长期储存。 13、一体式不锈钢内胆，光滑内壁，大圆弧角设计，清洁无死角。 14、产品获得中国CFDA 产品II类医疗器械注册证，主机一台，隔板3/4个。
11 | 胸骨拉钩 | 1 | 1.技术参数： 1）立杆下杆模块*2根；尺寸：长度≥560mm，直径≥20mm；医用不锈钢材质。 2）立杆上杆模块*1根；尺寸：长度≥430mm，直径≥22mm，A端；医用不锈钢材质。 3）立杆上杆模块*1根；尺寸：长度≥400mm，直径≥22mm B端；医用不锈钢材质。 4）横杆模块*1根；尺寸：长度≥640mm，直径≥22mm；医用不锈钢材质。 5）快接床卡模块*2套；尺寸：长度≥50mm，宽≥56mm；医用不锈钢材质。 6）拉钩*1个；尺寸：长度≥270mm，宽≥70mm；医用不锈钢材质。 7）拉钩*1个；尺寸：长度≥260mm，宽≥60mm；医用不锈钢材质。 8）拉钩*1个；尺寸：长度≥260mm，宽≥50mm；医用不锈钢材质。 9）拉钩*1个；尺寸：长度≥260mm，宽≥40mm；医用不锈钢材质。 10）拉钩*1个；尺寸：长度≥260mm，宽≥30mm；医用不锈钢材质。 11）拉钩*1个；尺寸：长度≥82mm，宽≥52mm,三角头带齿直角90°；医用不锈钢材质。 12）拉钩*1个；尺寸：长度≥82mm，宽≥52mm,方板下弯带齿20°；医用不锈钢材质。 13）拉钩*2个；尺寸：长度≥220mm双头, 叶片16mm*60mm/16mm*35mm；医用不锈钢材质。 14）拉钩*1个；尺寸：长度≥150mm，宽≥42mm；医用不锈钢材质。 15）拉钩*1个；尺寸：长度≥120mm，宽≥58mm；；医用不锈钢材质。 16）悬吊牵拉模块*1套；尺寸：长度≥280mm齿条式；医用不锈钢材质。 17）器械盒*1个；尺寸：长度≥655mm，宽≥255mm，高≥115mm，双层；铝合金材质。 2.质保期及交货期要求：质保期;3年；交货周期：30个工作日
12 | 洁牙机手柄 | 40 | 1.适用范围：牙体牙髓治疗、修复治疗、牙周治疗 2.技术参数： 2.1.震动频率：28-36KH2 2.2.频率：50HZ/60H 2.3额定功率：250VA@230VAC 2.4.最大功耗：30VA 2.5.手柄可高温高压消毒。 2.6.通过牙椅脚踏控制内置洁牙机。 3.交货期：合同签订之日起30日内 4.保修期：1年
13 | 动态血压监测仪 | 5 | 一、记录器： 1、 臂式，可自动、手动测量。 2、 血压测量范围: 10mmHg～270mmHg。 3、 脉率测量范围：40～240次/min。 4、 记录时间：≥24h。 5、 测量协议：支持白天、夜晚两种以上测量间隔。 6、 测量精确度：±3mmHg以内。 7、 佩戴时无需新建患者信息、设置测量间隔。 8、 记录盒开机后可显示电池电量，电池电量低时可声音提示。 4、具备WiFi连接功能。 二、、动态血压分析软件：（需要提供截图证明） 1、 服务器版动态血压分析系统软件，可以在多台计算机上通过局域网络共同访问机架服务器的专用系统； 2、服务器和客户端架构，所有数据通过网络进行传输和共享。 3、所有原始数据存储于服务器，与其连接的其他计算机终端都可随时调用服务器内原始数据进行分析和存取。 4、具备权限管理功能，对每一份病例可追溯到单台设备和分析人员； 5、软件具备统计管理、数据管理等功能； 6、可实现科室预约组、佩戴组和分析组的分离。 7、具备安全保护功能，数据未经授权禁止访问和修改。 8、可与医院现有信息化平台和设备对接。 9、血压数据列表包含序号、日期、时间、收缩压、平均压、舒张压、脉率、错误编码、备注等信息； 10、对于错误血压、极限血压支持手动删除、恢复可自动一键删除、一键恢复。 11、具备同一患者不同时间对比功能。 12、报告打印：可打印报告首页、血压勺型图页、饼状图页、直方图页、测量值列表页、血压排除列表页； 13、支持自动报告结论，可自定义结论模板； 14、报告可显示医院名称及医院LOGO；
14 | 等离子手术设备 | 1 | 一、功能需求：与一次性等离子刀头配合使用，在生理盐水环境下工作，用于外科手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血。满足耳鼻喉头颈外科常规手术(包括：开放的头颈手术和耳内镜、鼻内镜、喉内镜手术)的需求。 二、技术参数： 1、电源：AC220V±10%,50Hz±1Hz 2、自动检测附件及刀头功能：能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头在液晶屏上自动显示默认或设置档位。 3、输出功率：通过等离子凝固、止血、切割，档位可调整 4、用脚踏开关控制切割、凝血功能的开启和停止。通过脚踏实现ABLTE和COAG的功能。 5、具有射频消融功能(双极射频电极消融)和等离子消融切割功能 6、具有内镜下消融切割和止血功能. 7 温度提示音及提示点可设置及显示：设置范围30-120℃ 8、主机具有故障自动检测显示和报警声音提示。 9.安全可控：低温控制：工作温度40-70℃,创面无碳化，对周边组织损伤小。操作精确：消融作用在靶组织表面，离子作用100微米。 10、具有常规流量控制器和专为灌流下耳内镜手术设计的灌注泵。 三、其他要求： 1、质保期3年，交货期要求一合同签订后30天安装，保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。 2、免费提供软件升级服务。 3、在保修期内必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。 4、现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内确定维修方案。
15 | 透析电子秤 | 1 | 一、测量功能 1.最大称量300kg； 2.检定分度值：100g<200kg>200g； 3.自动量程转换； 4.电子显示屏，可左右转动 （五）过载保护； （六）无线功能界面； （七）自带三边扶手、可折叠座椅，患者可坐式称重； （八）单边缓冲坡道板，支持轮椅上下； （九）校准水平仪及四脚可调节螺钉； （十）校准水平仪； （十一）联网功能：配备联网模块； 2.质保期、交货期要求：6年保修；签定合同起1周内安装完成。