## Sheet1
设备综合遴选市场调研内容明细
调研包号 | 设备名称 | 数量 | 参数
1 | 神经系统精密打击器 | 1 | 1.自动校准有两种垂直下降速率选择，满足远距和近距等不同位置的速率需求，便于调节和控制。 2.磁性传感器测量和反馈撞击深度，实验后直接反馈结果，确保了大小鼠脊髓创伤性损伤模型的精确性、重复性和稳定性。 3.具有52个等级打击速度，分辨率0.1m/s,当打击速度为(0.5~3.0m/s)时误差±0.2m/s、当打击速度为(3.1~5.6m/s)时误差为±0.5m/s; 4.可控制停留时间和打击深度，时间为0.00s～5.00s,分辨率0.01s,默认0.50秒，精度±50ms。深度为0～5.00mm,分辨率0.01mm,默认0.50mm,重复精度±0.02mm。 5.用氮气气源供气。 6.可以通过电机实现 Z轴移动，移动行程0~90mm,在零点确定后，结合位移传感器可以精准实现想要的打击深度，精度可以控制在0.01mm以内。
2 | 麻醉咽喉镜 | 74 | 1. 主要功能： 1.1用途：可为麻醉科、急诊室、ICU、CCU及儿科等在插入咽喉施行麻醉手术或急救时应用。 2. 技术指标： 2.1、整机采用不锈钢材质，结构牢固耐用； 2.2、采用氙光光源，2.5V氙光灯泡亮度输出≥18000LUX； 2.3、灯泡无需拆卸即可进行134℃高压消毒； 2.4、叶片表面经哑光处理，降低光反射，改善视野，手柄采用网纹设计，防滑； 2.5、光纤束管直径不超过4mm； 2.6、卡口式光纤束管可徒手拆卸，方便清洗和替换 3. 产品配置：一柄三窥视片配置，镜片（窥视片）分不同型号，可用于新生儿、幼儿、小儿、成人小号、成人大号等不同临床需求。 4.售后： 3个月换新，3年保修。
3 | 腹腔穿刺仿真模型 | 7 | 1.仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。 2.体表标志清晰可触，包括肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴。 3.可采取左/右侧卧位，开展腹部移动性浊音叩诊训练。 4.可采取斜坡卧位或左侧卧位，进行腹腔穿刺术，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。 5.可开展髂骨骨髓穿刺术。 6.皮肤及各类穿刺囊腔可更换。
| 男性导尿仿真模型 | 1 | 1.仿真正常成年男性截石位，会阴部结构完整，配备柔韧弹性仿真皮肤，触感真实。 2.外生殖器高度逼真，包含阴茎、阴囊、肛门，包皮可后推，可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。 3.尿道长度与成年男性一致，插管至 20～22cm 可流出仿真尿液，可接入集尿袋。 4.可完成导尿术、留置导尿术的插管、拔管及固定操作，气囊可充液 / 充气固定，抽液后可顺利拔管。 5.内置多传感器防漏液，自带锂电池与蓄水装置，一次充电可待机 72 小时。 6.含泌尿系统解剖、适应症与禁忌症、操作流程、注意事项等视频及图文教学。
| 女性导尿仿真模型 | 1 | 1.仿真正常成年女性截石位，会阴部结构完整，配备柔韧弹性仿真皮肤，触感真实。 2.具有逼真的正常女性阴阜、大阴唇、小阴唇、尿道口、阴道口、肛门。 3.可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。 4.尿道长度与成年女性一致，插管到4～6cm时有仿真尿液流出，可接入集尿袋。 5.可完成导尿术、留置导尿术的插管、拔管及固定操作，气囊可充液 / 充气固定，抽液后可顺利拔管。 6.内置多传感器防漏液，自带锂电池与蓄水装置，一次充电可待机 72 小时。 7.含泌尿系统解剖、适应症与禁忌症、操作流程、注意事项等视频及图文教学。
| 术前无菌操作训练仿真标准化病人 | 3 | 1.模拟成人男性外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，体表骨性肌性标志清楚。 2.人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、 髂前上棘、耻骨等。 3.可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。
| 双气囊三腔管止血与十二指肠引流术训练仿生标准化病人 | 2 | 1.模型具有真实人体的仿生结构，上半身表现为柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。仿真皮肤有良好的柔韧性。 2.体内为完整的骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼有良好的坚韧性。 3.全身各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用。 4.利用该训练指导模型可进行胃底食道压迫止血的训练操作，有监测功能，操作正确后胃底停止流血。
4 | 医学显微影像采集系统 | 1 | 一、产品功能 在普通显微镜下达到可扫、可拍、可录、可远程诊断、实时交互。 二、软件功能 1.明场扫描模块 1.1.白平衡：可驱动自动白平衡，可实现明场扫描、荧光扫描、倒置扫描 1.2.阴影校正：自动阴影校正保证视场均匀 1.3.全景图像：在手动显微镜上实现图像自动拼接 1.4.全景图像适用于不同放大倍数物（包括油镜） 1.5.全景图像适用于不同观察方式（包括明场、相差、偏光等） 1.6.全景图像扫描速度：（180s，10x 物镜，10mm x10mm扫描范围，明场） 1.7.全景图像过程中实时对焦指示条辅助对焦 1.8.全景图像扫描同一区域多次扫描自动选择最佳对焦图像 1.9.文件保存：全景图像保存格式为 svs、tif、jpg 1.10.可以将一次扫描中的多个扫描图像保存在一个文件内 1.11.录像功能：具有实时和延时视频采集功能 1.12.比例尺：测量准确性指标 1.13.自动曝光：根据图像亮度自动调整曝光参数 2.远程交互模块： 2.1.远程图像：实时连续发送镜下视野 2.2.全分辨率图像无损高清传输 2.3.可以在电脑上或安卓手机上安装专家端软件 2.4.文件共享：主机端可以上传文件，专家端可以下载 2.5.远程辅助标记：进行矩形、圆形、多边形、直线等划线对颜色、文字等进行设置及测量 2.6.抓拍：可抓拍含标记标注的镜下视野图像并保存，测量准确性指标 2.6.1.线性度:≥96%。 2.6.2.重复性:≤1%。 2.6.3.再现性:≤1%。 2.7.范围限值: 当高清扫描摄像头为500P时，10倍物镜下可测量范围为0~1.00mm，20倍物镜下可测量范围为 0~0.80mm，40倍物镜下可测量范围为0~0.40mm。 当高清扫描摄像头为1200P时，10倍物镜下可测量范围为0~1.00mm，20倍物镜下可测量范围为0~0.88mm，40倍物镜下可测量范围为0~0.44mm。 2.8.显示精度:0.01mm。 2.9.多视窗同步阅图：多个阅图视窗，最多4个，可同步放大缩小 2.10.头像视频：可以调用电脑摄像头在交互时视频共享 三、相机参数 1.1传感器尺寸：图像对角线15.9 mm，相当于1’’ (12.4 mm x 9.8 mm) 1.2 像素数不小于：2590 (H) x 2048 (V)=500万像素 1.3 像素大小：4.8 um x 4.8 um 1.4 曝光时间：30 ms至最大1 ms (明场模式), 30ms至最大100ms (荧光模式) 1.5 增益：1x – 36x可调 1.6 帧速率：最大60fps 1.7 光谱灵敏度：约400 nm – 1000 nm，红外滤光片，RGB 拜耳彩色滤罩
5 | 血液标本分拣系统 | 1 | 1.进样方式：兼容轨道自动传输进样和人工直接倒入标本采血管两种进样方式。 2.分拣速度：≥2000支管/小时。 3.分拣形式：根据采血管条形码对应的标本类型进行采血管分拣。 4.出样仓数量：≥8个标本通道，外置1个不合格标本回收盒。 5.人体工学设计：出样仓上下两层平行设计，仓门为透明可视窗。 6.适配标本管规格：封闭的圆柱形采血管，直径12-18mm，长度75mm-110mm。 7.可处理条码制式：支持长达30位的条形码，支持Code128、Code39等 8.支持不停机加载待分拣标本试管，支持不停机实时拿取分拣好的标本试管。 9.应急接收：可通过控制电脑的扫描设备进行人工扫描核收及分类，处理紧急标本。 10.满仓预警：出样仓内样本堆积超过警戒高度，通道闪灯提示、软件提示。 11.自动启停：长时间没有标本进样时系统自动暂停，再次加样后，系统自动恢复工作。 12.试管分拣规则：根据用户要求定义，可预设多套分拣规则。 13.核收功能：记录样本接收时间和数量，将标本核收并录入LIS系统，实现标本核收环节实时跟踪。 14.标本清单打印功能：分拣完成后，可打印分拣出的标本清单,包含患者姓名、年龄、性别、条形码号、患者类别、检验指标和扫描流水号等信息； 15.统计功能：提供样本分时统计、来源组成统计、超时样本统计、样本量分组统计的图表，实现标本量分析。
6 | 身体成分分析仪 | 1 | 1.技术要求： 1.1设备重量：≤50kg。 1.2测试时间：≤2分钟。 1.3测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法 1.4电极：采用4极8点接触电极 1.5测量频率范围：≥1Khz，≤1000 Khz 1.6测试数据范围：体重范围 ≥5kg ，≤300kg； 1.7年龄范围 ≥3岁，≤99岁； 1.8身高范围 ≥90cm ，≤220cm。 1.9阻抗频率及项目：电阻抗(Z) 通过包含5kHz、50kHz和500kHz在内的至少6种不同频率，分别在左右上下肢及躯干共5个节段部分进行电阻抗测量；电抗（Xc）通过包含5kHz, 50kHz, 500kHz 在内的至少3种不同频率分别在5个节段进行测量。 1.10可输出报告纸类型：体成分报告纸、儿童报告纸、身体水分报告纸。 2.报告纸输出结果：细胞外水分比率分析, 体型, 体重控制, 身体均衡评估, 节段脂肪分析, 节段肌肉分析，研究项目(基础代谢率、腰臀比、肥胖度、骨矿物质含量、上臂围度、上臂肌肉围度,去脂体重指数、脂肪量指数),电抗, 阻抗。 3.科室对设备的保质期、交货期要求：保修五年，成交后15天内交货 4.安装、培训及售后服务要求：设备一旦出现问题可立即给予现场或线上修理，定时维护机器（至少3-6个月维护一次）
7 | 动态心电分析系 统 | 10 | 1.动态心电记录器技术参数： 1.1网络版动态心电：院内任意一台联入网络的计算机即可浏览。系统支持多种报告的回顾，编辑，浏览。提供用户登录功能，为不同用户分配不同的查看权限。 1.2屏幕显示：支持显示心电波形、记录时间、当前时间等信息。 1.3导联检测：12导联 1.4断电续采：当电池断电或没电，换上电池可继续记录心电波形。 2.动态心电分析功能参数： 2.1分析工具自由组合：提供多种分析工具，包括直方图、散点图、波形全览图等。使用者根据自身习惯灵活设置、 自由组合分析工具栏。 2.2栅状图功能：快速捕捉及定位偶发心率失常。 2.3散点图功能：具有时间散点图、小时散点图、Lorenz 散点图、四象限散点图功能。 2.4房颤分析：基于时间散点图和小时时间散点图，快速的定位房颤、房扑发生的位置以及起始结束时间。 2.5具备心率变异性、心率震荡分析功能。 2.6起搏器分析功能：具备起搏分析通道，无需勾选起搏器类型，可自动检测起搏脉冲信号； 2.7具备导联纠错功能，导联接错时，不用重新采集，可直接在软件上进行导联交换。 2.8自动报告：医生可自定义分析结论模板，自动按照分析情况生成报告结论。 3.科室对设备的保质期、交货期要求：保修五年，成交后15天内交货。 4.安装、培训及售后服务要求：按实际需求进行培训；设备一旦出现问题可立即给予现场或线上修理，定时维护机器
8 | 电子胸腔负压吸引瓶 | 2 | 1.技术需求： 1.1主机配置充电站和内置可充电锂离子电池。在充满电的情况下，内置电 池可保障设备连续运行 ≥4 小时； 1.2机器内部有备用电池，如果出现电缆断裂、电池故障等极端情况，机 器将关闭并发出声音警告且至少持续 3 分钟（由备用电池供电）。在这些情况 下，机器用作单向阀，确保任何情况下临床安全； 1.3负压压力可调节：范围为 -0.1 至 -10 kPa ； 1.4具有显示屏显示漏气量、压力等指标；具有报警功能且提示故障原因； 1.5提供漏气历史图表和液体历史图表，可选择查看 24 小时、72 小时漏气 曲线，和 6 小时、24 小时、72 小时的液体历史图表。 1.6内置电子测量和监控系统，具有视觉和声音状态指示； 2、质保期、交货期要求：质保五年，期望2026年8月前交货 3、安装、培训及售后服务要求：需要厂家提供设备安装、使用培训；使用过程中提供及时的售后服务