## Sheet1
设备综合遴选市场调研内容明细
调研包号 | 设备名称 | 数量 | 参数
1 | 超声波封口机 | 1 | 1.设备详细参数要求： 1)触屏操作，人性化设计，操作简单直观。 2)伺服灌装控制保证灌装的准确性。 3)光电传感及气动门联动控制。 4)气动执行控制阀，高效安全。流道可独立调节和清洗。 5)采用防滴漏防拉丝灌装嘴结构设计。 6)整机材料为不锈钢和经阳极处理之铝合金组成。与物料接部分体为SUS304材质不锈钢。 7)灌装范围：20-200ml 8)自动机灌装速度：30-50支/分钟。 9)封管直径范围：13-50mm。 10)软管高度范围：80-220mm。 11)电压：220V 50/60HZ。 12)气压：0.4-0.6Mpa。 13)(长×宽×高):不得大于2000 mm×1300mm×1800mm。 2.质保期、交货期要求：3年，60个工作日内 3.安装、培训及售后服务要求： 1）供应商负责免费上门完成设备全程安装、布线、调试、校准工作，确保设备各项功能、参数达到验收标准，可正常投入使用。安装过程需严格遵守现场安全规范，保护科室原有场地、设施，安装产生的垃圾由供应商负责清理清运。 2）操作培训要求：设备安装验收合格后，供应商需安排专业技术人员免费开展现场操作培训，覆盖设备基础操作、功能使用、日常维护、简单故障排查、安全操作规范等内容。培训对象包含科室操作人员、管理人员，确保参训人员熟练掌握设备使用及基础维护技能，培训完成后可根据需求开展实操考核。提供纸质及电子版操作手册、维护手册，支持后续免费二次培训、补训。 3）售后服务要求：质保期内提供7×24小时技术咨询服务，接到设备故障报修后，2小时内响应，24小时内到场维修，及时排除设备故障。终身提供技术支持、配件供应、设备升级指导服务，售后响应及时、服务规范。 4）免费提供设备软件终身升级服务。
2 | 染色机 | 1 | 1.技术参数： (1)样品盘容量:1-16片 (2)安全性能:只有盖子闭合时才能进行操作，机器运行时候自动开启电磁锁，保证操作安全，显示屏可显示机器运行状态。 (3)染色流程全自动化，只需加载玻片，操作时无需人为干预。 (4)染色完成时，染色片已经经过离心干燥，可直接用于镜检。 (5)革兰氏染色符合机染标准的染色方法三步法，以及四步法，两种染色方法同时支持并可自由切换。 (6)采用高压喷雾和注液离心浸染染色，支持高压喷雾和注液离心浸染染色喷染、注染一体，喷雾可以节省试剂 2.质保期、交货期要求：36个月，30天内交货 3.安装、培训及售后服务要求：提供免费安装、质保期内不限次数培训及售后服务
3 | 动态血压监护仪 | 5 | 一、主要技术参数及说明： *1、测量范围：收缩压50-280mmHg，舒张压20-220mmHg；测量精度：+ 3mmHg；充气压力：0-300mmHg；心率：30-240 bpm；血压量程：0-299mmHg； 2、记录容量不小于200条； 3、测量方法：震荡示波法； 4、电池：两节AA（5号）碱性电池； 5、PC接口：USB接口 6、记录盒重量小于180克； 7、支持黑盒模式，医生背包测量完成后，记录盒无法按键测量且不显示血压读数，避免病人误操作； 8、支持自适应充气技术，能根据患者实际血压自动调节充气压力；支持自适应放气技术，测量过程中自动调整放气速率，保持匀速、快速放气； 9、支持24小时后自动结束测量功能。 10、支持血压脉搏波波形显示功能，辅助医生进行二次诊断； *11、智能识别病人测量状态，包括静止、心律失常、轻/中/重度运动等； 12、提供多种图表辅助分析工具，包括趋势图、相关图、饼图、直方图、昼夜规律图、比较图等； 13、提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、晨峰血压等分析指标； 14、提供自动分析结论功能，包括白大衣性高血压、隐匿性高血压、血压负荷、昼夜节律、动态动脉硬化指数等； 15、记录盒支持恢复上次数据功能，可恢复误初始化操作删除的数据；
4 | 输液泵+注射泵 | 5+10 | 1.设备详细参数要求： ①设备需持有三类注册证 ②断电续航≥10小时 ③无需任何配件，支持两个泵之间叠加 ④输注精度≤±5% 2.质保期、交货期要求 质保期：≥6年 交货期要求：合同签署后15日内交付使用 3.安装、培训及售后服务要求 ①根据临床需求，提供相应的培训课程 ②故障报修后，应在24小时内给予回复，并提供初步故障排查指导 ③无法通过远程指导解决的故障问题，应在48小时内派遣维修人员上门维修
5 | 二氧化碳培养箱+移液器+离心机 | 1+5+1 | 1.技术参数： 二氧化碳细胞培养箱参数要求： 1) 容积：150L 2) 温度控制范围：室温 +5℃ ~ 55℃（常用设定37℃） 3) CO₂浓度控制范围：0~20%（常用设定5%） 4) 湿度：自然蒸发，相对湿度 ≥95% 5) 灭菌方式：90℃湿热灭菌 6) 标配：3块不锈钢搁板 移液器参数要求： 1)灭菌方式：支持整支高温高压灭菌，也可单独对下半部分进行灭菌。 2)弹性吸嘴：配备伸缩式弹性吸嘴，能降低装配和脱卸吸头的用力，并确保良好的气密性 3)单道手动可调量程移液器量程分别为1-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul。 离心机参数要求： 1)转速设置范围1000-12000rpm,步进1000rpm; 2)时间设置范围10s-20min,步进10s; 3)复合转子,兼顾0.5/1.5/2ml×12离心管+4×PCR8联排管，0.2ml×44 PCR单管，可容纳过滤型离心管； 4)配置要求：主机一套（含复合转子） 2.科室对设备的质保期、交货期要求 36个月，30日内交货 3.安装、培训及售后服务要求 1）服务范围：保修期内免费提供安装和维修服务。 2）服务热线：提供免费的技术咨询和产品服务。 3）安装服务：免费提供拆箱，验货，安装，调试，培训工作。 4）报修2小时内响应，联系后48小时内，工程师到达现场进行安装或维修服务。