## Sheet1
设备综合遴选市场调研内容明细
调研包号 | 设备名称 | 数量 | 参数
1 | 膀胱容量测定仪 | 1 | 1.技术参数： 探测深度≥160 mm 探头频率2.5MHz 1）转动角度180度；摆动角度120度 2）扫描时间≤5S扫描12幅图 3）全触屏操作，8英寸显示屏，侧向分辨力3mm（深度≤80mm；轴向分辨力2mm（深度≤80mm） 4）扫描专家模式、简易模式两种 5）实时显示膀胱图像及位置， 自动扫描和计算， 自动显示测量数据结果，并显示最大值 6）具备体膜自动校准，无需人工判断准确度 7）具备扫描图像实时绿色沟边，并有自动判定位置的中心指示线 8）精准度0ml≤V≤999ml,± 15% 具备扫描有效提示，智能定位 具备病例管理储存 9）具备上位机软件，并能进行数据管理，打印A4报告 10）具有切除子宫的女性模式 11）双电源内部供电；内置电池供电，外接电源，直流电、电池使用时间≥3小时 2.设备的质保期、交货期要求：质保3年起，交货期30天 3.安装、培训及售后服务要求：供方负责设备安装调试，开展操作运维培训；质保期免费维保，7×24小时技术响应，及时供应原厂备件
2 | 经颅多普勒超声仪 | 1 | 1.技术参数： (1)取样容积：1-20 mm连续可调； 探测深度范围:最大工作距离≥500mm； (2)增益范围：1～60dB可调； (3)检查参数：包括但不限于收缩期流速(vs)、平均流速(vm)、舒张期流速(vd)、搏动指数(PI)、阻力指数(RI)、收缩期/舒张期速度比值(S/D)、心率(HR)、加速度(a)、热指数(TI)、频宽指数(SBI)、狭窄指数(STI)、平均血流偏差值(DMean)、短暂高强度信号(HITS)、微栓子(MES)、屏气指数(BHI)、血流速度增快百分率(PCi)、血流速度变化百分率(pCBFV)、TCD颅内压值(TICP)、净剩血流速度指数(NFV)、血流方向指数(DFI)、血管痉挛指数(Lin)； (4)同时工作通道数：2个；双通道多深度，支持20深度显示；双通道模式下，各通道标尺、容积、增益、深度可独立调节； (5)常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置； (6)具备多深度动态M波功能 (7)一键优化功能：深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，可以快速获得理想频谱。 (8)微栓子监测：栓子/伪迹自动识别、栓子自动统计；具备栓子图、声谱图、统计直方图等；可缩放/测量纺锤波，可手动添加栓子事件； (9)发泡试验：支持语音指令控制及语音播报功能，支持自动分级； (10)脑血流动力学监测：可进行脑血流自动调节监测（卧立位试验），可监测卧位和立位状态下脑血流速度变化的趋势；可进行脑血管舒缩反应性监测（CO₂试验，屏气试验）； (11)颈脑血管手术脑循环监测：用于术前评估脑动脉侧支循环/窃血及脑血流灌注/代偿情况；术中术后实时预警低灌注、高灌注、栓子脱落； (12)配备无线遥控装置：可远距离无线操控，同时具有自定义按键功能； (13)探头配置要求：PW 1.6M探头1个，PW/CW 4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个；监护头架1个； 2.设备的质保期、交货期要求：质保3年起，交货期30天 3.安装、培训及售后服务要求：安装到位调试达标，免费培训至独立操作，售后24h响应，48h到场，提供全生命周期维保与备件供应。
3 | 注射泵+输液泵 | 20+5 | 一、技术参数： 注射泵： (1)注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证 (2)整机使用期限≥10年（提供证明文件） (3)注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5% (4)注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h (5)快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h (6)可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 (7)支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； (8)注射泵具有电动离合，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动，防止意外Bolus (9)8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式 (10)支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件） (11)不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 (12)支持药物库，可储存5000种药物信息 (13)支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色 (14)在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； (15)阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg (16)具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 (17)具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 (18)具有历史记录功能，可存储5000条的历史记录 (19)电池工作时间≥6.5小时@5ml/h (20)防异物及进液等级IP44 (21)整机重量不超过1.7kg (22)满足EN1789标准，适合在救护车使用 输液泵： (1)输液泵需通过国家药品监督管理局三类注册证 (2)整机使用期限≥10年（提供证明文件） (3)支持输血功能（提供证明文件） (4)支持输肠内营养液功能（提供证明文件） (5)输液精度≤±5% (6)输液速度范围：0.1-2000ml/h, 且最小步进为0.01ml/h (7)快推速度范围：0.1-2000ml/h (8)可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 (9)8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式 (10)支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件） (11)不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 (12)可选时辰给药模式，支持正弦时辰给药和恒速时辰给药两种方式，适用于肿瘤科输注化疗药物 (13)支持药物库，可储存5000种药物信息 (14)支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色 (15)在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； (16)阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg (17)具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 (18)具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 (19)具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警 (20)具有历史记录功能，可存储5000条的历史记录 (21)电池工作时间≥5小时@25ml/h (22)防异物及进液等级IP44 (23)整机重量不超过1.5kg (24)满足EN1789标准，适合在救护车使用 二、设备的质保期、交货期要求：质保5年起 三、安装、培训及售后服务要求：至少每年对设备进行巡检。
4 | 超声骨刀 | 5 | 1.设备详细参数要求： (2)▲超声工作频率：≤25kHz。 (3)▲超声骨刀最大振幅：145um≤振幅≤200um。 (4)▲超声骨刀最大电功率：90W≤功率≤130W，功率可调节。 (5)能量档位：≥20档。 (6)▲工作模式≥2种 (7)▲具有自动冲洗功能，冲洗量38档可调。 (8)▲负压吸引：可调档位≥20档，最大负压值≥85.00kPa。 (9)▲主机及手柄，可自由搭配超声切骨刀、超声磨钻、超声刮匙、超声骨爪等刀头，提高手术效率。 (10)▲主机具备两个手柄连接接口 (11)▲主机具备连接同品牌弯手柄与直手柄两种功能 (12)▲同一手柄具备切骨、磨骨功能。 (13)主机屏幕＞12英寸。主机屏幕可触控调节输出功率、吸引流量、冲洗流量等参数。 (14)▲主机可实时显示负压值，可记录手术时长及灌注流量。 (15)▲主机具有扩展升级功能模块 (16)手柄适用本品牌所有超声刀头。 (17)▲手柄无需水冷，重量≤120克。手柄为冲洗、吸引一体化，具备内部吸引通道。 (18)超声骨刀刀头种类≥11种，具备齿端切割长度≤3mm的精细切割超声骨刀刀头。 (19)▲超声磨钻工作方式为往复运动。磨钻为中空设计，带负压吸引功能。 (20)▲具备中空磨骨刀头，型号大于3种（需提供注册证证明） (21)超声刀头为钛合金TC4材质。 (22)手柄灭菌方式：支持高温高压、低温两种灭菌模式。 (23)▲存储设置≥40组参数。
5 | 荧光显微镜 | 1 | 1.技术参数： (1)光学系统 1)光学系统：ICS——无限远反差与色差校正 2)物镜转换器: 手动，4档，可同时装载4个物镜 3)平场消色差物镜：10X、20X、40X、100X 4)目镜（2个）: 10×/20 Br. (2)荧光激发光光源 1)光源输出:LED光源无衰减输出＞40,000小时 2)激发光波长范围: 460－49 0nm，适用免疫荧光检测需要 3)光强衰退指示器:声音报警。 (3)摄像系统 1)300万CMOS，分辨率 2,048x 1,536 有效像素 2)白平衡 自动/手动 一键白平衡 (4)配套软件系统 1)镜下荧光图像实时显示； 2)支持多路图像并行处理，支持普通拍摄和高分辨率拍摄功能； 3)历史报告的有效管理，按时间和病人分类，随时查看同一病人的全部病例信息； 4)支持多种基于照片的标记批注方式； 5)可与lis 相连，准确快速的生成图文报告； 6)荧光核型专家系统，有效辅助荧光核型判读。 2.设备的质保期、交货期要求：质保3年起，交货期30天 3.安装、培训及售后服务要求：厂家直接提供售后安装，现场培训不少于1天；仪器发生故障，2h内电话响应，24h内现场支持；提供备用机服务。
6 | 结石分析仪 | 1 | 1、预期用途：运用于适合采用红外光谱分析法的泌尿系结石成分的分析，根据结石成分自动提供相应预防措施的检验报告单。 2、原理：依据不同物质在红外光区吸收峰的特征来确定化合物的结构和成分，并提供相应的防治方案。 3、设备主机技术参数 ▲3.1、100%τ线倾斜范围：（提供产品注册检验报告证明文件） 4400-4000 cm-1（98.5-101.5%τ）。 3.2、100%τ线噪声：（提供产品注册检验报告证明文件） 4100-4000 cm-1 （RMS≤1:2500）。 3.3、光谱拓展范围：4000 cm-1～400 cm-1。 ▲3.4、本底光谱能量分布：4000 cm-1处能量值应不小于最高点能量值的20%（提供产品注册检验报告证明文件）。 ▲3.5、激光器：半导体激光器。 3.6、波数准确度：仪器波数准确度应不超过±1cm-1。 3.7、仪器自检：仪器操作软件具有自诊断选项，并自动生成自检评估报告。（有仪器自检硬件配套工具）。 3.8、性能：全自动化：仪器自动生成检验报告，并根据结石成分自动给出相应的规范化防治方案的检验报告单，提供完整的检验预防报告。 3.9、图谱解析：完全自动解析红外谱图，自动得出具体精准成分，无需人工对比。 3.10、可分析晶体成份、非晶体成份、无机化合物、有机化合物。 4、配置 标准配置：主机、计算机（品牌台式机）、电子干燥箱、制样设备（压片机、玛瑙研钵、压片模具、电烤箱）、打印机。
7 | 免疫分析仪 | 1 | 1、检测速度：检测速度≥90个标本/小时； 2、计数池检测通道：流动石英计数池，通道数≥4通道； 3、标本送样量：轨道式自动进样，待检区容纳标本数≥50个； 4、样本稀释：具备智能稀释功能，可根据样本颜色、性状等情况进行自动调整稀释液用量； 5、人工智能识别：可自动识别有形成分物质种类≥30种，其中可自动识别寄生虫种类≥20种。 6、人工智能软件识别模型：具有稀释液背景下AI识别模型，同时具有染色后的AI识别模型： 7、显微镜摄像头：高清CMOS数码摄像头，像素≥500万 8、混匀方式：旋转搅拌混匀； 9、限量采样功能：采集杯内具备限量采样设计； 10、自动染色检测模式：具备自动染色检测模式，仪器自动对粪便标本进行染色后，完成显微镜检测； 11、胶体金项目检测：粪便胶体金项目仪器可自动定性识别检测，无需人工判读。 12、金标检测项目：仪器可同时一次性吸样检测项目≥6个（FOB、转铁蛋白、HP、轮状病毒、腺病毒、钙卫蛋白等）； 13、金标试剂卡加载量：总加载量≥300个试剂卡； 14、胶体金配套试剂：胶体金检测项目配套原厂生产的同品牌检测试剂盒，包含粪便隐血、转铁蛋白、轮状病毒、腺病毒、幽门螺杆菌、钙卫蛋白、乳铁蛋白、乳糖不耐受检测等项目； 15、粪便有形成分质控品：注册仪器相同厂家的粪便有形成分质控； 16、FOB和转铁蛋白非定值质控品：配套与仪器相同厂家FOB和转铁蛋白非定值质控品（FOB质控品可提供注册证）； 17、通信功能：真正具有双向通讯双工功能； 18、条码功能：仪器主机具有内置条码仪及外置条码枪，实现仪器主机自动扫码功能。
8 | 全自动血凝分析仪 | 1 | 1、检测方法学：凝固法，发色底物法，免疫比浊法，及聚集法。 2、具有的多波长检测技术和独有的HIL标本性状检查。 3、具有样本量智能监测功能，提示抗凝剂比例 4、配套试剂可以提供溯源性文件，保证检测结果的重复性和准确性。 5.具备凝固曲线波形分析CWA，在血友病严重程度分型，凝血因子缺乏和凝血因子抑制物导致的凝血因子活性降低的鉴别以及凝血因子治疗的监测中具有一定作用。 6.具备APTT自动纠正实验，可减少有手工操作引起的技术差异，同时所需血浆体积更小，并能够缩短TAT，保证分析结果的可靠性。 7.具备完整的质量管理系统，分析前能够提示样本性状和抗凝比例，分析中具备多波长检测技术。
9 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 一、技术参数： 1.产品资质：设备应具有NMPA注册证； 2.分析方法学：化学发光法； 3.免疫检测项目：涵盖胰岛素、甲状腺功能等项目。 4.免疫样本类型：血清，血浆，羊水，尿液，全血； 5.样本容量：≥300管； 6.样本管类型：支持多种规格原始管上样功能(直径≤16mm),系统条形码功能； 7.独立质控品和校准品管理系统：质控品和校准品可在机2-8℃冷藏保存，可根据用户定义自动按时完成质控检测。具有线上独立冷藏储存仓≥60个存储位置，可储存校准品，质控品，并可实现所有质控管单独加盖保存； 8.样本传输：轨道传输速度≥2米/秒，确保整机运行速度； 9.样本运输方向：样本运输方向可同时实现顺时针和逆时针运行，保证急危重症样本随时插队检测。 10.样本自动分类和归档功能：具有样本在机自动分类和归档功能。 11.系统可实时追踪和定位样本管位置信息，根据要求自动提取样本并进行复测或追加项目，复测后样本管能自动返回存储区并记录。 12.样本扫码方式：可实现360°旋转扫码，样本上机前无需人工调整试管位置使条码对准样本架窗口方向，降低操作难度，提升样本前处理速度。 13.进样系统：架式连续进样，可实现全流程单样本管理，提升检测效率。 14.免疫模块分析速度：≥300测试/小时，具备可拓展功能。 15.最快首个结果时间：≤10分钟，保证重症样本结果发布的及时性。 16.单模块同时可测免疫项目：≥40项。 17.防交叉污染设计：一次性tip头避免交叉污染。 18.加样系统：具有自动冲洗，探针具有防撞保护功能、防堵功能。 19.自动稀释功能：具备样本检测自动稀释功能。 20.自动再检功能：具备检测项目异常自动再检功能。 21.定标方式：所有免疫项目采用2点或多点定标。 22.清洗及孵育设置：免疫模块中，清洗环与孵育环单独设置，提升免疫系统检测效率。 23.扩展性：可与同品牌的生化分析仪组成生化免疫一体机，以便于设备管理及操作。 24.温控系统：设备内部具备整体反应环境温控系统。 二、设备的质保期、交货期要求：质保5年起，交货期30天 三、安装、培训及售后服务要求：根据科室要求提供安装服务和培训服务。售后要求科室有需求应第一时间响应；硬件更换应采用原厂配件；工程师定期巡检，做好仪器周期性维护保养工作。
10 | 高温干燥柜 | 1 | 一、技术参数 1、腔体容积≥400L，舱体高度大于≥1500mm。 2、干燥温度范围：10℃～90℃。从25℃升温至90℃所用时间≤15min 3结构：电加热，进新风处设置高效过滤器。对开门，7层架。 4控制部分：采用PID控制温度，包括定时功能、温度控制功能、测定值显示功能、门状态显示功能、异常显示功能、运行程序记录功能、图表显示功能等。 5安全：自我诊断功能，有温度传感器异常、自动过升防止功能、温度上偏差报警功能、过流保护及报警装置、漏电断路器等。 二、设备的质保期、交货期要求：质保5年起 三、安装、培训及售后服务要求：任何由于机器质量原因引起的故障及损坏，提供免费维修。每月巡检 l 次，并提供巡检报告，原厂负责设备维修。
11 | 铅帽+铅衣+铅围领+铅眼镜 | 6+6+6+4 | 一、技术参数：X线防护材料超薄、柔软且韧性好；质轻、耐用；外部材料结实、耐用,环保染色，无异味。防水2000，防泼水4级。抗静电，拒油，拒污。 1.防辐射衣：6套。 （1）铅当量：前身不小于0.5 mmPb，后背不小于0.25 mmPb； （2）重量:轻铅材料3.46kg/sq.m(0.25mmpb)； （3）硬度:51IRHD(0.25mmpb)； （4）撕裂强度：5.2N/mm(0.25mmpb)。 （5）保护腰部，防止防护裙在使用中滑脱。 2.防辐射围领：6套。 （1）铅当量：不小于0.5 mmPb； （2）重量:轻铅材料3.46kg/sq.m(0.25mmpb)； （3）硬度:51IRHD(0.25mmpb)； （4）撕裂强度：5.2N/mm(0.25mmpb)。 3.防辐射帽：6套。 （1）铅当量：不小于0.25 mmPb； （2）重量:轻铅材料3.46kg/sq.m(0.25mmpb)； （3）硬度:51IRHD(0.25mmpb)； （4）撕裂强度：5.2N/mm(0.25mmpb)。 4.射线防护眼镜：4套。 (1)正面铅当量：1.0mmPb、0.75 mmPb、0.5 mmPb。 (2)侧面铅当量：0.5 mmPb、0.35 mmPb、0.25 mmPb、0.1mmPb。 (3)可根据要求度数定制。 (4)高透光度绿膜镜片。 (5)镜架有钛合金、板材、TR90、环保材质可选。 二、设备的质保期、交货期要求：质保5年起，6个月内 三、安装、培训及售后服务要求：设备相关问题及时响应。
12 | 便携式超声诊断仪 | 1 | 一、技术参数： 1.系统通用功能 1.1≥15英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥170° 1.2#主机内置相同大小探头接口≥2个 1.3#整机重量≤4kg（含电池） 2.二维灰阶模式 2.1组织谐波成像 2.2组织特异性成像 2.3多角度空间复合成像技术，≥3档可调 2.4斑点噪声抑制成像，≥7档可调 2.5B图像偏转，≥5档可调 2.6TGC≥8段、LGC≥8段 3.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 3.1高分辨率血流成像 3.2双实时同屏对比显示 3.3自动调节取样框的角度及位置 3.4取样框偏转：线阵探头支持≥±20 度，取样框可根据探头血流方向自动调节 4.频谱多普勒成像 4.1脉冲多普勒、连续多普勒 4.2自动计算心动周期 4.3PW最大速度≥720cm/s;CW最大速度≥3800cm/s 123456785.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等） 6.穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增 强超声图像中针体显示，具有双屏实时 对比显示，增强前后效果，并支持自适 应校正角度 7.#造影成像：支持凸阵，线阵，腔内探头 8.具备超声教学助手 (三) 测量分析和报告 1.1.常规测量软件包 2.血管内中膜自动测量1.，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果 123456（四）电影回放及原始数据处理 2.1.电影回放 1.1所有模式下支持手动、自动回放 1.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥7分钟的电影 1.3支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态） 2.原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节 （五）信息管理与存储 1.≥256G SSD固态硬盘 2.内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作 3.动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 4.通过局域网将单帧图像或电影文件从超声系统分享到手机或平板等智能设备 5.通过扫描二维码实现图像分享 6.支持隐藏病人信息 （六）连通性 3.1.#主机内置HDMI、USB3.0、Type-c、网络接口 2.DICOM3.0系统 3.多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架 （七）配置 1.主机 1台 2.线阵探头 1把，频率范围:3-12.0MHz 3.多功能台车 1辆 二、设备的质保期、交货期要求：质保3年起，6个月内 三、安装、培训及售后服务要求：安装要求： 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险；安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成。 培训要求： 装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程。 售后服务要求： 1.质保期内，每年不少于两次设备巡检维护，产品故障，接到报修通知后 2 小时内响应，24 小时内到达现场；质保期外的维修服务，供应商接到报修通知后 4 小时内响应，24 小时内派维修人员到现场。 2.所有部件终身维修服务，设备自验收使用之日起，保证至少十年设备所需备品备件的供应及零配件的维修和更换，并提供广泛优惠的技术支持。 3.属于计量类设备，供应商提供首次计量报告。需要与信息化连接的设备，供应商负责首次接口费用。 4.验收合格后免费保修期内或保修合同期内的每年平均开机率： ≥95% （计算方法为正常工作日/365），在正常使用情况下，如果此开机率未能达到，对于开机率低于 95%的每一天质保期相应延长5天。
13 | 医用冰箱+生物安全柜 | 1+1 | 一、技术参数： 医用冰箱：1、有效容积：箱内有效容积≥310L；外部尺寸≤600mm*630mm*1850mm ； 2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃； 3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体； 生物安全柜：1.外形尺寸≤宽、深、高1350mm x800mm x1400mm 2.工作区尺寸≥宽、深、高1200mm×550mm×650mm 3.气流模式：30%外排，70%循环 4.下降、流入气流速：下降气流平均流速 0.35m/s；进气流平均流速 0.53m/s 5.风速实时显示：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度 6.过滤效果：两块ULPA超高效微皱褶无间隔过滤器，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率 7.洁净等级：ISO14644.1标准Class 3 8.风机系统：ECM风机系统，具有电压波动补偿和阻力感应补偿功能，在190～250V宽电压波动范围内保持恒定风速，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速 9.照度：>1000Lux，荧光灯位于非污染区域 10.噪音：噪音小于65dBA 二、设备的质保期、交货期要求：质保3年起，合同签订后，十五天内送货。 三、安装、培训及售后服务要求：供应商负责协调安装和初始培训。