## Sheet1
设备综合遴选市场调研内容明细
调研包号 | 设备名称 | 数量 | 参数
1 | 全自动血凝分析仪 | 1 | 1、检测方法学：凝固法，发色底物法，免疫比浊法，及聚集法。 2、具有的多波长检测技术和独有的HIL标本性状检查。 3、具有样本量智能监测功能，提示抗凝剂比例 4、配套试剂可以提供溯源性文件，保证检测结果的重复性和准确性。 5.具备凝固曲线波形分析CWA，在血友病严重程度分型，凝血因子缺乏和凝血因子抑制物导致的凝血因子活性降低的鉴别以及凝血因子治疗的监测中具有一定作用。 6.具备APTT自动纠正实验，可减少有手工操作引起的技术差异，同时所需血浆体积更小，并能够缩短TAT，保证分析结果的可靠性。 7.具备完整的质量管理系统，分析前能够提示样本性状和抗凝比例，分析中具备多波长检测技术。
2 | 电子鼻咽喉镜 | 2 | 技术参数要求： 一：便携式主机技术要求： 1：采用智能主控芯片，开机出图，搭配软镜手柄使用无需转接。 2:可无缝兼容喉镜手柄、软镜手柄等不同手柄。 3：主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。 4：屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触。 5：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。 6：可通过USB实现数据导出。 7：主机内置操作使用视频。 8：具有户外/户内环境模式，以适应不同使用环境。 9：内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。 10：主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转。 11：主机与手柄连接后，旋转角度：前、后≥120º，左、右≥270º，以方便特殊体位的操作。 12：具备HDMI传输功能。 二：软管手柄技术规格要求： *1：采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥120°。 2：采用医用高分子特种材料构造，机身轻盈、结实耐用、高强度、耐腐蚀、寿命长。 3：①主软管部外径≤4.2mm，内置吸引通道直径≥2.0mm,长度≤360mm，允差10%； ②主软管部外径≤3.6mm，无内置吸引通道长度≤360mm，允差10%； *4：软管弯曲部弯曲角度向上≥180°，向下≥150°，弯曲角度支持定制。 5：照明采用LED灯，光照度≥2000LX，三档亮度可调节，非光纤照明。 6：成像距离范围不小于2～50mm。 7：具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。 8：图像预冻结功能，在不影响实时观察的情况下同时可实现观察预冻结图像。 9：具备手柄一键拍照、录像、调节亮度功能。 10、与主机之间的连接方式采用一键插拔的航空接头连接，无需旋转，节省临床准备时间。 11：吸引按键可整体拆卸，方便清洗消毒灭菌。
3 | 转运监护仪 | 2 | 技术参数要求： 1. 可作为独立的病人转运监护仪，也可作为病人监护仪的一个多测量模块 2.作为基本测量模块插入主监护模块卡位后可完全显示波形和数值，并实现监护仪参数前后双向可视及操作 3.可储存40小时监护数据，并可上传趋势数据、病人个人资料等至主机，从而实现连续监护 4.监护仪适用于成人患者，单机无需扩展模块下即可同时监测ECG、呼吸、SpO2、NBP、ABP等 5.≤6.1英寸TFT电容触摸屏显示器，可多点触控，分辨率：640 x 480 6.可充电锂电池，测量基础参数情况下供电时间＞4小时 7.具备报警功能、三色报警灯及单独的报警暂停状态指示灯 8.可配置扩展模块 9.12导联心电监护，可选3、5、6或10导联组进行ECG监测，5导联12导联心电监护 10.标配≥27种心律失常分析，含房颤分析 11. 呼吸频率监测 12. 无创以及有创动脉血压监测 13. 中心静脉压监测
4 | 中央监护仪 | 1 | 1.设备参数： 1.显示器：配置≥19英寸高分辨率医用显示器，至少支持双屏或四屏显示功能。 2.监护信息中心操作系统：Windows 10或以上 3.联网能力：采用有线/无线联网 4.中央站存储： 5.具备ECG统计功能：对每个病人存储所有病人监护数据≥7天，图形和表格式的趋势存储≥7天 6.12导联回顾页面具有心电信号质量评估指示器 7.配备品牌激光打印机 8.标配HL7输出端口 9.联网能力：采用有线/无线联网 10.报告输出格式：PCL5/6，PDF，PNG 11.设备交货日期不得超过生产日期后6个月 2.科室对设备的质保期、交货期要求： 质保期：故障发生后2小时内响应，48小时内到达现场。保期内提供每年至少2次的预防性维护，提供软件升级服务。 交货要求：合同签订后2个月内
5 | 分光光度计 | 1 | 1.设备详细参数要求 1)采用五光程检测技术，稳定性、重复性、线性更好，检测量程更大 2)高浓度样品无需稀释，最小加样量仅需0.5μ1,检测范围达2-37500ng/μldsDNA 3)搭配7英寸折叠触摸屏，流畅的Linux系统，无需外接电脑，单机即可操作 4)使用脉冲氙灯作为检测光源，无需预热 2.科室对设备的质保期、交货期要求：质保3年起，30日内交货 3.安装、培训及售后服务要求：提供免费拆箱，验货，安装，调试，培训工作。报修2小时内响应，初步了解情况。联系后48小时内，工程师到达现场进行安装或维修服务。
6 | 高压灭菌器 | 1 | 1.技术参数要求：用于口腔科，处理复杂器械（如管腔类、中空类、打包器械）。 1）B级灭菌器，多次预真空。 2）容积：≥24升。 3）真空度：≤-0.92bar。 4）触摸液晶屏，智能操作简单。 5)灭菌温度：134℃，121℃。 6)配备过热保护、过压保护、压力释放、水位保护、门锁保护等多重安全防护。 7)配备打印机，打印灭菌记录。 2.科室对设备的质保期、交货期要求：质保5年起 3.安装、培训及售后服务要求：免费提供定期维护保养服务以及使用培训。维修响应2小时到达现场。可提供备用机。
7 | 光学成像系统 | 1 | 1.技术参数要求： 1）由主机、外接电源线、镜筒手柄等组成。 2）通过镜筒手柄及镜筒同步旋转手轮调节左右镜筒，镜筒可绕镜筒水平运动轴转动，镜筒水平调节范围：0°≤集合≤50°，0°≤分开≤40°。 3）转动镜筒倾斜转动手轮，可使镜筒绕镜筒倾斜运动轴倾斜运动，镜筒倾斜转动调节范围：±30°。 4）转动左右画片倾斜转动手轮，可使画片沿镜筒轴旋转≥±20°。 5）转动画片上下移动手轮，可使画片上下移动±10△。 6）目镜瞳距调节范围：50mm～80mm。颌托及额架升降、移动可调。 *7）画片：画片为内置电子画片，更换时只需点击仪器触摸屏即可。 8）照明灯闪烁有手动控制和自动控制两种方式。自动闪烁方式有：左右灯同时闪烁；左右灯交替闪烁；左右灯一只闪烁，另一只长亮或长灭。有定时功能，定时选择范围：0～30分钟。 9）画片照明亮度可调；可手动控制照明灯闪烁。 10）闪烁频率1～10档可调。最小闪烁频率每分钟30次±3次，步进30次±3次。 11）自动闪烁方式，一周期中：1/4亮 3/4灭；1/2亮 1/2灭；3/4亮 1/4灭。 11）画片目录： Ｔ组——同时视画：≥8组 Ｒ组——融像画片：≥8组 Ｌ组——立体视画片：≥2组 S组——随机点立体视画片：≥3组（60-800秒） KAPPA角画片：≥1组 旋转肌画片：≥1组 红光画片：≥1组 2.科室对设备的质保期、交货期要求：质保5年起 3.安装、培训及售后服务要求：免费提供定期维护保养服务以及使用培训。维修响应2小时到达现场，24小时解决问题。可提供备用机。
8 | 电动病床 | 2 | 技术参数要求： 1.病床电动操作，具备整体升降、背部升降、膝部升降、前/后倾等功能。病床操作面板为内置于护栏的操作键，护栏为四片式安全护栏。电动病床床符合IEC 60601-2-52标准、中国RoHS2标准、整床工作噪音≤65dB（A）（提供认证证书扫描件或复印件） 2.病床尺寸:整体长度≥2180mm，宽度：≥980mm。高低可升降，最高：≥765mm，最低：≤465mm 3.病床头部倾斜角度：≥ 65度，膝部倾斜角度：≥ 25度，床体前后倾功能需用特殊颜色或底色区别于其他按键：整体病床前倾：≥12度，整体病床后倾：≥12度 4.病床承重≥204kg，病床最大重量（无床垫或附件）≥150kg，病床脚轮直径≥125mm 5.病床床板具备床垫固定器≥3个，床板具备气孔，保持气垫干爽.床板两侧均具有束缚带安装槽，共≥10个 6.病床具备电机数量≥4个，病床产品经过负重疲劳度测试：整床在负重≥200kg情况下，各电机正常升降次数均需≥11000次（提供相关证明文件） 7.病床任意一侧手柄都可单独进行CPR释放操作，背板从65度降到0度<5秒（提供测试报告） 8.病床操作控制面板≥4个，均位于头端护栏内外侧，控制键具备锁定功能，可以单独锁定指定控制键 9.配备高弹性医用床垫，具备防压疮功能，有良好防压疮性能
9 | 输液泵+注射泵 | 5+10 | 1.设备详细参数要求： ①设备需持有三类注册证 ②断电续航≥10小时 ③无需任何配件，支持两个泵之间叠加 ④输注精度≤±5% 2.质保期、交货期要求 质保期：≥6年 交货期要求：合同签署后15日内交付使用 3.安装、培训及售后服务要求 ①根据临床需求，提供相应的培训课程 ②故障报修后，应在24小时内给予回复，并提供初步故障排查指导 ③无法通过远程指导解决的故障问题，应在48小时内派遣维修人员上门维修