## Sheet1
设备综合遴选市场调研内容明细
调研包号 | 设备名称 | 数量 | 参数
1 | 机械臂 | 1 | 一、技术参数要求：臂展820mm负载8kg重复定位精度±0.02自重22kg 二、设备的质保期、交货期要求：质保期限≥5年
2 | 验光仪 | 1 | 一、技术参数要求： 1.球镜:≥-25D~+22D(0.12D/0.25D精度) 2.柱镜:>0D~+10D(0.12D/0.25D精度) 3.轴向:0°~180°(1°/5°精度) 4.最小测量瞳孔直径:0≥2.0mm 5.角膜曲率半径:≥5.00mm~10.00mm(0.01m） 6.角膜散光:≥0D~+10D(0.12D/0.25D精度） 7.角膜散光轴向:0°~180°(1°/5°精度) 8.瞳距测量范围:≥20~85mm(0.5mm精度） 9.数据传输方式:USB(输入)，RS-232C(输出） 10.显示屏:≥8英寸，触摸屏 二、设备的质保期、交货期要求：质保期限≥5年
3 | 超低温冰箱 | 1 | 一、技术参数要求： 1.制冷范围：-50℃～-86℃ 2.内部容积：≥500 L 3.内置温度探头，监控腔体温度 二、设备的质保期、交货期要求：质保期限≥5年，1个月内交货 三、安装、培训及售后服务要求：由工程师安装调试，确保仪器正常工作；报修后12小时内电话响应，48小时内上门检修。
4 | 除颤器 | 1 | 一、技术参数要求： 1. 重量：≤4.6kg（标配，含电池）。 2. 彩色电容触摸屏≥9 英寸, 分辨率 1200×1020 像素，可显示≥7 通道监 护参数波形，支持手势操作、 自动亮度调节。 3. 支持中文操作界面。 4. 屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。 5. ★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、血氧监护、血压监护、体外起搏功能、自动体外除颤（AED）功能，AED 功能。 6. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 7. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达 360J。 8. 配置体内除颤手柄。 9. 体外除颤电极板支持成人和小儿。 10. ★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作。 11. AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音 功能，记录时长≥8 小时。 12. 开机到可正常使用时间≤2s。 13. ★除颤充电迅速，充电至 200J≤4s。 14. 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 15. 从开始 AED 分析到放电准备就绪≤10s。 16. 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 17. ★体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式，具备降速起搏功能。 18. 抢救结束后自动生成抢救报告。 19. 支持培训模式。 20. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27 种。 21. 支持 ST/QT 实时分析。 22. 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE （MDR）认证。 23. 脉率范围：20-300bpm。 24. 支持连接中央站。 25. 支持提供IHE HL7 协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 26. 外置锂电池，其中单电池可支持连续监护≥6 小时，200J 除颤≥300 次。 27. 具备生理报警和技术报警功能。 28. 可存储120小时连续 ECG 波形。 29.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块）， 支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 30. ★具备防尘防水级别 IP55。 31. 具备抗跌落性能，满足救护车标准 EN1789 中 6.3.4.3 关于跌落 试验的要求，裸机可承受 1.5 米跌落冲击，带包可承受 3 米跌落冲击。 二、科室对设备的质保期、交货期要求：质保期限≥5年，1个月内交货 三、安装、培训及售后服务要求：合同30个日内完成安装。对使用人员进行1-2次操作及使用维护培训。
5 | 呼吸机 | 1 | 一、技术参数要求： 1.主机体积：290*184*175mm 2.主机重量：含电池小于6公斤，内置电池可插拔，工作时间4≥小时 3.可接各式钢瓶及中央气源,并具备各种标准管道接口 4.潮气量：50-2000ml；呼吸频率：2-60次/分；吸呼比：1：100至50：1；吸气压力：PEEP+3至+55mbar；氧浓度：40-100%；PEEP：0-20mbar,无负压；触发灵敏度：1-15L/min；压力支持：0-35mbar 5.气道压力监测0-100mbar；分钟通气量(MVe)监测0-100L/min BTPS；潮气量(VTe)监测：0-5000ml BTPS；频率监测0-99bpm 6.★波形显示：压力-10至100mbar;流量-120至+120L/min;CO2 -5 至120mmHg 7.防水等级：IPX4 8.防震：能承受75cm高度下落的冲击。 9.具备FDA、CE认证 二、科室对设备的质保期、交货期要求：质保期限≥5年，1个月内交货 三、安装、培训及售后服务要求：合同30个日内完成安装。对使用人员进行1-2次操作及使用维护培训。