## Sheet1
设备综合遴选市场调研内容明细
调研包号 | 设备名称 | 数量 | 参数
1 | 电子纤支镜 | 1 | 一、技术参数要求： 1.适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 2.成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，产品不含导像、导光纤维。 3.含有LED发光光源，光束角≤120°、波长范围380-780nm、功耗≤95mW。 4.软镜插入管外径≤5.0mm，工作管道内径≥2.6mm。 5.插入部有效长度≥610mm,自带有刻度标识。 6.视场角≥120°。 7.景深：3-100mm。 8.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°。 9.弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。 10.操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°,向右≥120°。 11.吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。 12.操作手柄具有至少3个具备独立电子功能的按键。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。 13.操作手柄上按键可控制大小屏切换功能； 14.操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照； 15.操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。 16.内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。 17.具备手柄连接座结构，应可用于连接防水盖以及视频连接头。 18.操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。 19.能通过 5.5 号及以上气管导管。
2 | 全自动血沉仪 | 1 | 一、技术参数要求： 1.检测原理：采用光电感应式探测器实时扫描，实现血沉动态监测。 2.检测项目：用于红细胞沉降速度和压积的测量。 3.▲操作方式：高清电容触摸屏，触摸屏≥7英寸，可外接鼠标，具有鼠标操作功能。 4.具有温度拟合功能，在进行检测时，自动监测室温并将结果转换为18℃时的结果 (Manley法)，避免因室温不同而造成的结果差异。 5.测试通道：检测通道≥100个。 6.测试功能：标本即插即用，自动识别插管，自动启动测试，各通道单独计时。 7.测试时间：血沉30min/60min可选。 8.测试范围：血沉（0-160）mm/h;压积0.2-1。 9.血沉测试结果重复性：(0 ～ 10)mm/h 样本检验所得结果标准差（SD）≤ 0.2mm/h； 大于 10mm/h 样本检验所得结果的变异系数（CV）≤ 2%。 10、血沉测试的准确性:与魏氏法比对，符合率≥ 90%。 10.测试模式：可按需求任意选择加载模式，血沉测试和压积测试可同时进行。 11.数据存储：自动保存测试结果，可同时存储血沉测试数据和压积测试数据≥5 万组，断电后，数据不丢失。 12.血沉管：支持血沉标准真空采血管。 13.打印机：内置高精度微型热敏打印机，具有单个或批量测试结果查询、打印功能。 14.▲扫码功能：可连接条码扫描器，具有条码扫描功能。 15.▲室间质评：在国家卫生健康委临床检验中心血沉项目室间质量评价中，本型号独立成组，且此组的总实验室数≥500个。 16.LIS支持：支持测试结果自动上传LIS/HIS和手动上传LIS/HIS两种方式。 17.报告指标：血沉值、压积值、血沉动态曲线。 仪器使用期限：≥10年
3 | 验光仪 | 1 | 一、技术参数要求： 1.球镜：≥-30.00～+25.00D (0.01/0.12/0.25D增量) 2.柱镜：≥0～±12D (0.01/0.12/0.25D增量) 3.柱镜轴位：00 ～1800 (10 / 50 增量) 4.最小瞳孔直径: ≥2.0mm 5.角膜曲率半径：≥5.00～13.00mm（0.01mm增量） 6.角膜柱镜度数 ≥0～±12D (0.01/0.12/0.25D增量) 7.柱镜轴位：≥ 0° ～180° (1°/ 5°增量) 8.瞳距测量范围：≥30mm～85mm（1mm增量） 9.验光测量范围：≥2种（6mm和3.5mm） 10.角膜尺寸测量范围: ≥10 到14mm（0.1mm增量选择） 11. 瞳孔尺寸测量范围: ≥1.0到10mm（0.1mm增量选择） 1、自动屈光测量范围： 1.1 、球镜： -30.00～+25.00D (0.01/0.12/0.25D增量) 1.2 、柱镜： 0～±12D (0.01/0.12/0.25D增量) 1.3 、柱镜轴位： 0°～180° (1°/ 5°增量) 1.4、最小瞳孔直径: 2.0mm 2、角膜曲率测量范围： 2.1、角膜曲率半径：5.00～13.00mm（0.01mm增量） 2.2、角膜屈光度数：25.96～67.50D (0.01/0.12/0.25D增量) 2.3、角膜柱镜度数：0～±12D (0.01/0.12/0.25D增量) 2.4、柱镜轴位：0°～180°(1°/ 5°增量) 2.5、屈光度范围 6.0mm 2.6、瞳距测量范围：30mm～85mm（1mm增量） 2.7、角膜尺寸测量范围: 10～14mm（0.1mm增量） 2.8、瞳孔尺寸测量范围: 1.0～10mm（0.1mm增量） 2.9、验光测量范围：采用直径6mm大瞳孔区域测量法，测量范围2种，日间屈光度测量范围3.5mm，夜间屈光度测量范围≤6mm 2.10、报告显示：平均值、等效球镜值、隐形眼镜度数、试戴镜度数、日夜屈光度差异值 2.11 、具备电动升降下颌托 2.12、可倾斜6.5英寸彩色LCD液晶屏 2.13、内置热敏打印机(自动切纸, 装纸方便) 2.14、设备具备操作手柄 2.15、接口：RS-232C,LAN,USB 3、功能： 3.1、同时测量日/夜屈光度 3.2、角膜曲率检查 3.3、角膜直径检查 3.4、角膜矢高检查 3.5、角膜离心率检查 3.6、隐形眼镜度数检查 3.7、具备白内障测量模式 3.8、具备日夜瞳孔检查 3.9、具备戴镜效果对比（远/近视力） 3.10、具备测量窗口除雾功能 3.11、自动雾视功能 二、设备的质保期、交货期要求：质保期限≥5年，1个月内交货 三、安装、培训及售后服务要求：售后服务响应要求：1小时响应。
4 | 医用冰箱 | 2 | 一、技术参数要求： 1.有效容积≥1000L，使用期间钢化玻璃无凝露 2.冷藏温度范围2～8℃，温度均匀度±1℃ 3.具备报警功能：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警 二、科室对设备的质保期、交货期要求：设备质保期：整机质保5年，交货期：7天 三、安装、培训及售后服务要求：基础使用培训，常见异常报警的处理操作；售后服务响应要求：1小时响应。
5-1 | 医用图像处理系统 | 1 | 一、技术参数要求： 1.1医用图像处理系统技术参数 *1：需配套支气管镜使用。采用智能主控芯片，可通过有线或无线模式兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄。 2：采用不小于 13 英寸的高清触摸显示屏幕。 3：内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在工作站上回放。 *4：内置病历管理板块，可制作图文报告、视频报告、查看、编辑、预览、病历报告检索。 *5：具有前置摄像头可拍摄场景影像。 *6：工作站及无线连接模块使用锂电池供电。 *7：自带支撑支架可调节观察角度。 1.2支气管镜技术规格要求 *1：采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥120°，中心分辨率≥11.31p/mm 2：采用医用高分子特种材料构造，机身轻盈、结实耐用。 *3：插入部外径≤5.2mm，内置吸引通道直径≥2.6mm，长度≥600mm。 *4：软管弯曲部弯曲角度向上≥160°，向下≥150°，支弯曲角度支持定制。 5：照明采用LED灯，亮度≥2000LUX，三档亮度可调节，非光纤照明。 6：成像距离范围不小于2～50mm。 7：可整体浸泡消毒。 *8：图像预冻结功能，在不影响实时观察的情况下同时可实现观察预冻结图像。 9：具备手柄一键拍照、录像、调节亮度功能。 10：与显示器之间的连接采用一键插拔方式，兼容多种显示器，无需旋转，节省临床抢救时间。 11：吸引按键可整体拆卸，方便清洗消毒灭菌。 *12：支持无线及有线两种方式连接图像处理工作站，无需转接，大屏清晰成像。 13：内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可阅读、回放；可投屏输出信号，方便科研与教学。 *14：可通过图像处理工作站接入WIFI和4G网络联网实现远程实时沟通、添加好友、分享视频/图像文件、查看医学资料等功能。 *15：可通过图像处理工作站制作图文报告、视频报告、自定义及保存常用病例模板、查看、编辑、预览、检索病历，并可通过有线或无线方式连接打印机打印病历报告。 *16：可通过连接图像处理工作站后与手机端APP互联，传输内窥镜镜下及场景影像、分享视频/图像文件至手机端APP。 *17：图像处理工作站具备前置摄像头可拍摄场景影像，卡扣设计支持在使用中与工作站分离以方便移动、改变拍摄角度及高度，满足不同场景拍摄需要。 *18：可通过连接图像处理工作站实现双内窥镜设备及操作场景的三画面同屏显示。 *19：图像处理工作站自带支撑支架可调节观察角度，提手设计方便临床使用及携带。 *20：可通过图像处理工作站外接鼠标、键盘、脚踏等设备，方便临床使用。 *21：可通过图像处理工作站一键联系厂家，提供产品使用中所需支持。 二、科室对设备的质保期、交货期要求：质保期要求5年，交货期要求合同签订后30天内。 三、安装、培训及售后服务要求：安装要求：按说明书规范安装，核对设备型号、序列号，检查场地、电源、环境达标，完成安全与性能测试，双方签字确认验收。 培训要求：对操作人员进行设备操作、日常维护、安全注意事项及简单故障处理培训，确保参训人员考核合格方可上岗。 售后服务要求：提供 7×24 小时技术支持，紧急故障及时响应处理；保修期内免费维修更换原厂配件；定期巡检保养，建立完整服务记录并存档。
5-2 | 支气管镜 | 1
6 | 手术头灯 | 1 | 一、技术参数要求： 1.主要功能：用于深部手术区域的照明 1.1 科研用途：手术头灯系统在手术深部、精细操作时，提供手术医生视野额外的照明，弥补手术无影灯的不足，提高术者的视野辨识度。可应用于血管外科、心外科、肝脏外科、胸科等多种手术操作场景。 2.技术指标： 2.1 亮度调节范围：0-70000Lux(40cm)，无极调节； 2.2 光源色温：4500K-5000K； 2.3光斑大小：20-110MM，无极调节，明亮、纯白光、光斑均匀； 2.4 头灯重量：≤260g； 2.5光源灯泡工作寿命≥50000小时； 2.6 佩戴简便舒适，开关和亮度调整便捷 3.配置明细：手术头灯高档头套、连接线缆、头套海绵替换套件、头灯包、电池*2、备用电源线 二、科室对设备的质保期、交货期要求：设备安装调试验收合格后，质保5年；交货期：不超过4周 三、安装、培训及售后服务要求：1.安装调试：由厂家工程师免费进行安装、调试至正常使用状态； 2.提供现场或线上免费培训； 3.配备常驻售后服务工程师，提供7*24小时技术支持，接到服务请求后≤2小时内响应；离场维修期间提供替代机器
7 | 手术器械（微注射针） | 2+10+5 | 一、技术参数要求： 1、产品由针头、针体和柄部组成。 2、材质：针体和柄部采用医用不锈钢材料，针头部分采用合金材质。 3、制造工艺：一体成型非粘合焊接，采用精细加工工艺。 4、针尖规格：不少于38G、41G、48G可选。 5、针体长度≤30mm，针尖长度≤5mm。 6、有配套转接头。 7、可重复消毒使用。 二、科室对设备的质保期、交货期要求：送货及时，包装表明生产日期和使用期限。 三、安装、培训及售后服务要求：针头阻塞可提供探通服务
8 | 射频治疗仪 | 1 | 一、技术参数要求： （1）性能要求：高频电灼仪设备适用于去除病变组织或者改变局部组织形态，来达到组织凝固、汽化的目的； （2）临床适用于： ①各类型痤疮、痤疮疤痕等； ②毛孔粗大、痤疮疤痕、肤色暗沉等； （3）技术参数 1.▲设备输出功率：0-45W可调； 2.设备输出频率：1MHz； 3.治疗手柄功率：2-20W可调； 4.▲输出时间：50ms-5000ms可调； 5.▲配套耗材具有独立医疗器械注册证； 6.▲电极类型：设备需配置至少4种针长的专用电极耗材，包含1.5mm、2.0mm、3.5mm、6.0mm，可满足不同层次的皮肤病变治疗需求； 7.要求设备具有自动计数功能，可自动统计治疗次数、治疗时长等； 8.输出强度误差：≤±20％； 9.具有远程可升级功能。 二、科室对设备的质保期、交货期要求：（1）设备质保期：5年 （2）交货期：供需双方合同签订后，30日内完成设备送货上门，确保按时投入临床使用。 三、安装、培训及售后服务要求：设备到货后，要求由厂家负责设备上门安装、整机调试、性能检测，确保设备安装合规、运行参数达标，适配科室使用。 安装完成后，要求厂家安排专业技术人员对科室医护人员开展实操培训。
9-1 | 高压灭菌器 | 2 | 一、技术参数要求： 1.高压灭菌器: (1)具有特种设备制造许可证，附带压力容器质量证明书（包括压力容器产品合格证、特种设备制造监督检验证书、设计蓝图等）； (2)≥7英寸彩色操作触摸屏设置，翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度≥130℃； (3)灭菌器内腔采用3mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理。设计使用寿命≥15年，设计压力≥0.40MPa，设计温度151℃ (4)最高使用压力：≥0.20MPa；手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构）； (5)运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解保温模式； (6)安全报警装置：具有传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧（液胀式温控器）、冷却水壶未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常等报警提示； (7)外形尺寸：≤W520ХD660ХH1161mm，罐体有效容积：≥75L； (8)标配附属品：提篮2个，蒸汽接收杯1个，冷却水壶1个，加热器挡板1个，过滤塞1个，排水管1根，抱箍1个，灭菌效果测试卡30片，长臂夹； 2.恒温箱： (1)使用温度范围：RT+10～260℃，方式：强制风循环； (2)拥有自诊断回路（温度传感器异常、加热器断线、自动过升防止功能、SSR短路）、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁定等安全功能； (3)外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装，断热材为玻璃纤维； (4)外尺寸：≤710X651X870mm（宽X深X高）；内容积：≥150L (5)附加功能：偏差修正功能、按键锁定功能、停电补偿功能； (6)排气口：≥Φ30mmX2，上面，传感器为 K型热电偶； (7)温度波动度：≥±0.5℃（AT260℃），可实现简易操作，定值运行、快速停止、自动停止运行、自动开始运行； (8)标配附属品：不锈钢冲压棚板2件；棚受4件；（棚板承重：15kg/层；棚板层数：12层；棚受间距：30mm）； 二、科室对设备的质保期、交货期要求：质保5年；交货期：自签订合同之日起15个工作日，配送至指定的安装位置； 三、安装、培训及售后服务要求：(1)免费保修期：自验收合格之日起，整机免费保修5年；(2)在全包年保修期内，免费更换整机部件及所含全部消耗性配件，免收相应人工工时费等费用。免费将软件优化升级至最新最高版本。整机终身年度定期免费预防性维护保养及质控次数不少于2次；(3)保修期外用户未购买保修合同时，维修更换配件仅收取配件成本费，重复维修同一故障不收费；(4)设备终身维修应继续提供优质的服务，若发生故障，4小时内设备免费提供备机或解决方案，更换配件在订货后的30天内到货并在安装后免费保修 12个月，我司保证安装后10年内的零配件供应附加功能：偏差修正功能、按键锁定功能、停电补偿功能；(5)在电话报修30分钟之内响应，4小时之内到现场解决故障；(6)提供主机，零备件的中英文对照详细清单（含软硬件）及操作维护中文或中英文对照说明书。免费提供系统操作和维修的必要的专用工具及技术咨询；(7)系统终身免费升级（含应用软件等全部费用）；(8)免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。
9-2 | 恒温箱 | 2
10 | 平车 | 1 | 一、技术参数要求： 1基本要求 1.1 病人推床可在医院所有区域、手术中心和其他患者护理中心供护理人员用于患者的治疗和转移。 1.2 具备脚踏整体升降、头低脚高位、头高脚低位以及手控头部床段升降 2技术参数要求 2.1 整体长度≥2100mm，整体宽度(护栏收起）≥762mm， 2.2 高度(含床垫），最高≥870mm，最低≤521mm，最低位置方便病人脚部触碰地面。 2.3 头部床段倾斜度0～90度 2.4 头低脚高体位≥18度；头高脚低体位≥18度 2.5 安全承重≥300kg 2.6 总重量（不带床垫和附件）≥120kg 3产品配置要求 3.1 下折式双护栏，单只护栏长度≥1190mm 3.2 下折式双护栏，床板上方护栏高度≥356mm，防止病人翻越护栏 3.2 液压缸系统由两侧踏板控制，可控制升降及前/后倾 3.3 紧急头低脚高位：向上拉病人推床的脚端,病人推床会按头低脚高体位锁定。 3.4 减震器：具备推床两侧减震器和推车四角滚轮减震器，可以保护墙体。 3.5 聚氨酯地毯脚轮，直径≥200mm，病人推床脚轮有助于防止发生静电放电。 3.6 转向系统：具备一只中心脚轮，中心脚轮降至地面，可最大程度地进行操纵控制 3.7 床垫规格：长≥1900mm,宽≥660mm，厚≥76mm 二、科室对设备的质保期、交货期要求：设备质保期：5年；交货期：15天 三、安装、培训及售后服务要求：需要12小时内响应，如果24小时内无法修复故障，提供备用机。
11 | 24小时动态心电图+血压二合一记录仪 | 2 | 一、技术参数要求： (一)记录盒主要功能和技术要求 1、工作模式可选择：心电血压二合一、单心电、单血压； 2、心电支持标准12导联、3导联采集，通过更换导联线实现自动切换； 3、配备2.8寸彩色LCD屏幕,分辨率320*240； 4、记录盒尺寸≤102 x 75 x 31 mm； 5、记录盒重量≤180g（不含电池）； 6、心电采样频率≥32000Hz； 7、心电采样精度≥24位； 8、心电起搏检测：多通道同步检测技术，可识别1~200 mV，0.1~2 ms起搏脉冲； 9、心电导联连接正常时，记录盒无需手动操作，可自动开始记录，避免忘记按键而未启动设备造成的无效记录。 10、事件按钮：支持记录过程中突发不适等事件按钮功能； 11、支持呼吸波记录； 12、血压测量方法：线性放气示波震荡法； 13、血压测量结果存储数目：最多896条； 14、血压量程：0-300mmHg； 15、血压精确度：±3mmHg； 16、血压测量范围：收缩压50-255mmHg，舒张压20-200mmHg；血压脉率测量范围：30-240bpm； 17、血压测量预设5/10/15/20/30/60/120分钟测量间隔，可自由设定测量间隔（2-120分钟）； 18、*血压测量支持脉搏波波形记录和回放，可供二次编辑校正； 19、血压支持恢复上次数据功能，可恢复误初始化操作删除的数据； 20、血压提供智能识别病人脉搏波测量状态，包括静止、心律失常、轻/中/重度运动等； 21、血压测量失败，提供自动重测功能； 22、运动检测：支持体位和运动信息检测； 23、数据接口：支持USB数据线/SD卡读卡器/蓝牙等多种通讯方式； （二）分析软件功能要求： 动态心电： 1、具有精确的智能化算法，可根据数据特征自动调整分析策略，无需手动调整不应期时间，QRS波宽度，灵敏度，主分析导联等分析参数，即可获得准确的分析结果，实现房早、室早等心率失常的智能化分析； 2、具有心搏模板叠加功能以及叠加后的编辑修改功能，通过模板内心搏叠加，可将形态不同的心搏进行快速区分、抽离、编辑、保存、打印。（波形反混淆分析技术，与Demix功能类似）； 3、房颤、房扑全自动分析：具有全程心电数据的RR间期时间散点图技术，一键自动分析房颤房扑； 4、83种直方图分析: 包括R-R间期、N-N间期、N-V间期、N-S间期、N-J间期等在内的83种直方图； 5、具有起搏器分析功能，有单独的起搏心搏模板。可以查看每个通道的起搏器信号。可打印独立的起搏分析报告； 6、心率变异性(HRV)分析：HRV频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每小时的心搏进行HRV时域分析，并可自定义时间段进行分析； 7、危急值预警功能:可根据需求设置危急值检测阈值参数,支持采集数据完成后自动提示危急值信息并使用特殊醒目的颜色标记符合危急值条件的病例； （三）动态血压： 1、支持儿童测量模式，可根据性别、年龄等信息自动调整血压分析标准。 2、提供趋势图、相关图、饼图、直方图、昼夜规律图、比较图等分析工具。 3、提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、晨峰血压、清晨血压、平滑指数等分析指标。 4、提供自动分析结论功能，包括白大衣性高血压、隐匿性高血压、血压负荷、昼夜节律、动态动脉硬化指数等。 5、可打印动脉硬化报告； 二、科室对设备的质保期、交货期要求：设备质保期：5年；交货期：7天 三、安装、培训及售后服务要求：需要12小时内响应，如果24小时内无法修复故障，提供备用机。